ICSXX.XXX.XX

HXX

XB

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/TXXX.X—201X

钕铁硼合金化学分析方法

稀土量的测定

第2部分：方法(1)电感耦合等离子体发射光谱法

方法（2）X射线荧光光谱法

Chemical Analysis Methods of neodymium iron boron Alloy

Determination of REO Relative Contents

Part2:Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry(1)

Part2:X ray fluorescence spectrometry method（2）

（送审稿）

审定稿

201X-XX-XX发布                                  201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前  言

《钕铁硼合金化学分析方法》共分7部分：

第1部分：钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定 草酸盐重量法；

第2部分：钕铁硼合金化学分析方法 稀土量的测定 ICP-AES法（方法1） X射线荧光光谱法（方法2）；

第3部分：钕铁硼合金化学分析方法 硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钛、钒、铬、锰、镍、锌、镓量的测定 ICP-AES法；

第4部分：钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

第5部分：钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨量的测定  ICP-AES法；

第6部分：钕铁硼快冷厚带化学分析方法 碳的测定 高频燃烧红外吸收法；

第7部分：钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮的测定 惰气熔融红外、热导法。

本部分为第2部分（方法1）。

本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司起草。

本部分由包头稀土研究院、赣州晨光稀土新材料有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：温斌、姚南红、祁生平。

本部分参加起草人：郝茜、金斯琴高娃、刘春、贾敬东、陈燕、谢亚莉

本部分为第2部分（方法2）。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所、包头稀土研究院参加起草。

本部分主要起草人：姚南红、温斌、刘竹英。

本部分参加起草人：钟道国、杨峰、刘鸿、郝茜、蒋天怡、吴文琪

钕铁硼合金化学分析方法

稀土量的测定

第2部分：方法（1）电感耦合等离子体发射光谱法

1 范围

本部分规定了钕铁硼合金中稀土量的测定方法。

本部分使用与钕铁硼合金中稀土量的测定。测定范围：见表1。

表1

| 稀土元素 | 稀土元素量测定范围/% |
| --- | --- |
| Y、Ce | 0.01～7.50 |
| La | 0.01～15.00 |
| Sm、Tb | 0.01～10.00 |
| Pr | 0.10～35.00 |
| Nd | 0.10～98.00 |
| Eu、Er、Tm、Yb、Lu | 0.01～2.00 |
| Gd | 0.01～20.00 |
| Dy | 0.01～40.00 |
| Ho | 0.01～5.00 |

2 方法原理

试样经王水分解，在王水介质中。直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

3 试剂和材料

3.1 盐酸（1+1）。

3.2 硝酸（1+1）。

3.3 过氧化氢（30%）。

3.4 氧化钇，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.5 氧化镧，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.6 氧化铈，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.7 氧化镨，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.8 氧化钕，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.9 氧化钐，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.10 氧化铕，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.11 氧化钆，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.12 氧化铽，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.13 氧化镝，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.14 氧化钬，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.15 氧化铒，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.16 氧化铥，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.17 氧化镱，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.18 氧化镥，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.19  稀土氧化物混合标准贮存溶液

    - 根据表2计算量称取相应的单一稀氧化物（3.4～3.15,经950℃灼烧1h）于250mL烧杯中，加30mL盐酸（3.1）及10mL硝酸（3.2），低温溶解，取下冷却，移入500mL容量瓶中，补加盐酸（3.1）45mL及硝酸（3.2）15mL，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液稀土浓度为8mg/mL，酸度为(1+9)，各稀土分量见表2。

表2

| 标号 | 稀土氧化物量/mg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y2O3 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | RE2O3 |
| 1# | 300 | 600 | 300 | 1400 | 0 | 400 | 80 | 0 | 400 | 0 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4000 |
| 2# | 200 | 200 | 200 | 800 | 540 | 200 | 60 | 800 | 200 | 400 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4000 |
| 3# | 80 | 80 | 80 | 400 | 920 | 80 | 40 | 400 | 80 | 1600 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4000 |
| 4# | 40 | 40 | 40 | 200 | 2460 | 40 | 20 | 200 | 40 | 800 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4000 |
| 5# | 20 | 20 | 20 | 40 | 3540 | 20 | 4 | 80 | 20 | 200 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 |
| 6# | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |

3.20 氩气（纯度大于99.99%）。

4 仪器

4.1分析天平： 感量0.1mg。

4.2 计算机控制顺序扫描单色仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

4.3光源：氩等离子体光源，使用功率不小于1.5KW。

5 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

6 分析步骤

6.1 试料

根据钕铁硼合金中稀土氧化物量，称量试样溶解并稀释至相应体积的容量瓶中，使测定溶液的稀土浓度为0.40mg/mL，称量精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

将试料（6.1）置于150mL烧杯中，加入30mL盐酸（3.1）及10mL硝酸（3.2），加热使试样分解完全。冷却，并按（6.1）要求移入相应容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

6.4  标准溶液的配制

    - 用移液管分别移取稀土氧化物混合标准贮存溶液（3.19）的1#～6#各10.00mL,分别置于200mL容量瓶7#～12#中，各加入13.5盐酸（3.1）及4.5硝酸（3.2），用水稀释至刻度，摇匀。此溶液稀土浓度为0.4mg/mL，酸度为(1+9)，各稀土分量见表3。

    - 表3

| 标号 | 稀土氧化物含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y2O3 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | RE2O3 |
| 7# | 7.5 | 15 | 7.5 | 35 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 8# | 5 | 5 | 5 | 20 | 13.5 | 5 | 1.5 | 20 | 5 | 10 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 9# | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | 2 | 1 | 10 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 10# | 1 | 1 | 1 | 5 | 61.5 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 |
| 11# | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 88.5 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 |
| 12# | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

6.5 测定

6.5.1 推荐分析线见表4

表4

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 371.029 | Tb | 332.440 |
| La | 333.749 | Dy | 387.212 |
| Ce | 413.380 |  | 340.780 |
| Pr | 440.884 | Ho | 341.646 |
| Nd | 445.157 | Er | 369.265 |
| Sm | 442.435 | Tm | 384.802 |
| Eu | 412.970 | Yb | 369.420 |
| Gd | 342.247 | Lu | 261.542 |

6.5.2 将分析试液（6.1）与标准系列溶液（6.4）在仪器最佳条件下同时进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的计算

按式（1）计算十五个稀土元素的氧化物配分量：

Ci(%)=(ωiωj)×100…………………………………（1）

式中：

Ci(%)—归一化后待测稀土元素的氧化物配分量；

ωi—待测稀土元素的氧化物含量；

ωj—稀土元素的氧化物含量之和。

按公式（2）计算十五个稀土元素的量。

……………………………………（2）

式中：

Ci(%)—待测稀土元素的量；

ωi—待测稀土元素的氧化物含量；

ωj—各元素单质量之和；

k—各元素单质与其氧化物换算系数，见表5。

RE—该样品的单质总量。(该样品的氧化物总量乘以该样品平均原子量比平均分子量的值)

表5

| 元素 |  | 元素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 0.8526 0.8140 0.8277 0.8573 0.8623 0.8636 0.8676 0.8502 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y | 0.8713 0.8730 0.8745 0.8756 0.8782 0.8794 0.7874 |

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| 稀土元素 | 稀土量/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Y、La、Ce、 Pr、 Nd 、Sm、Eu、 Gd、 Tb、 Dy、Ho、 Er、Tm、Yb、Lu | 0.075 | 0.006 |
|  | 0.16 | 0.001 |
|  | 0.42 | 0.014 |
|  | 1.12 | 0.013 |
|  | 4.86 | 0.07 |
|  | 6.60 | 0.11 |
|  | 9.67 | 0.10 |
|  | 12.04 | 0.10 |
|  | 19.09 | 0.11 |
|  | 20.41 | 0.09 |
|  | 31.67 | 0.014 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6

| 稀土元素/% | 含量范围/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Y、La、Ce、 Pr、 Nd 、Sm、Eu、 Gd、 Tb、 Dy、Ho、 Er、Tm、Yb、Lu | 0.010~0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.50 | 0.05 |
|  | >0.50～1.00 | 0.10 |
|  | >1.00～3.00 | 0.15 |
|  | >3.00～10.00 | 0.18 |
|  | >10.00～20.00 | 0.20 |
|  | >20.00～40.00 | 0.30 |

9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

钕铁硼合金化学分析方法

稀土量的测定

第2部分：方法（2）X射线荧光光谱法

1 范围

本标准规定了钕铁硼合金中稀土量的测定方法。

本标准适用于钕铁硼合金中稀土量的测定范围：见表1。

表1

| 稀土元素 | 稀土元素量测定范围/% |
| --- | --- |
| Y、Ce、Sm、Eu、Gd、Ho、Er、Tm、Yb、Lu | 0.05～1.00 |
| La | 0.05～20.00 |
| Tb | 0.01～3.00 |
| Pr | 0.10～32.00 |
| Nd | 0.10～99.86 |
| Dy | 0.05～49.00 |

2 方法原理

试样经盐酸溶解至近干，加入钒内标溶液，制成滤纸片薄样，按分析条件测量待测元素分析特征线和内标元素特征线的X-射线荧光强度的比值。根据该比值与待测元素含量之间的线性关系，选择相应的数学模型，计算出待测元素的相对含量。

3 材料和试剂

3.1过氧化氢（30%）。

3.2盐酸（1+1）。

3.3盐酸（3+97）。

3.4 氧化钇，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.5 氧化镧，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.6 氧化铈，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.7 氧化镨，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.8 氧化钕，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.9 氧化钐，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.10 氧化铕，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.11 氧化钆，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.12 氧化铽，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.13 氧化镝，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.14 氧化钬，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.15 氧化铒，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.16 氧化铥，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.17 氧化镱，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.18 氧化镥，REO>99.5%,稀土纯度>99.99%，经950℃灼烧1h。

3.19稀土混合标准溶液Ⅰ:分别准确称取0.2000g单一稀土氧化物（1.1.1）于同一烧杯中，加入20mL盐酸（1.1.3），置于电炉上低温分解清亮（可滴加过氧化氢助溶），冷却后移入200mL的容量瓶中，以纯水释至刻度，混匀，此溶液1mL含稀土氧化物各1.0 mg。

3.20稀土混合标准溶液Ⅱ:准确移取20.00mL稀土混合标准溶液Ⅰ（1.3.1）于200mL的容量瓶中，加入10mL盐酸（1.1.3），以纯水释至刻度，混匀，此溶液1mL含稀土氧化物各0.10 mg。

3.21钒内标溶液：称取15.4356g已于105℃烘1.0小时的偏钒酸铵于500mL烧杯中，加入一定量的水，加热溶解完全，冷却后移入2000mL容量瓶中，加入60mL盐酸（1.19g/ml），用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含6.000mg五氧化二钒。

3.22滤纸片（φ50mm）:慢速定量。

3.23 P10氩-甲烷气体：10%甲烷+90%氩气。

4仪器

4.1 X射线荧光光谱仪：X光管功率≥3kW，50kV-60mA，FC-SC计数器，

4.2 LiF200晶体，真空光路。

4.3 微量移液器：0.1mL~0.5mL可调。

5 试样

钕铁硼合金：细屑状密封包装。

6 分析步骤

6.1 试料

准确称取0.2g试样(5.1)精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料（6.1），进行平行测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

6.3.1称取约2.0g的钕铁硼合金薄片于250mL烧杯中，加入适量的HCL+HNO3溶解完全，加入约100mL水，煮沸后加入10g草酸，用1+1氨水溶液调节PH为1.8~2.0，使沉淀完全，再用2%的草酸洗液洗涤沉淀，灰化后于950℃灼烧成稀土氧化物。

6.3.2 称取上述稀土氧化物0.2000g于100mL烧杯中，加入适量HCL低温溶解，近干，冷却后加入2.0mL钒内标液溶解清亮，用自动移液器移取0.3mL试液滴在平铺玻璃片上的滤纸片，放置20分钟后于红外灯下烘干，待测。每个样品制备2片样片。

6.4 标准样片的制备

按表1准确地称取氧化镧(3.5)、氧化镨(3.7)、氧化钕(3.8)、氧化镝(3.13)、氧化铽（3.12）于14个100mL烧杯中，加入10mL盐酸（1.1.3），置于电炉上低温分解清亮,按表1准确移取稀土混合标准溶液Ⅰ（3.19）和稀土混合标准溶液Ⅱ（3.20）于对应的烧杯中，低温蒸干，冷却后加入5.0mL钒内标液溶解（1.1.6），溶解清亮摇匀。溶液中稀土浓度为100.0mg/mL。标准系列的配分值见表2。按6.3.2操作制备标准样片，待测。

表1

| 标准序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称取La2O3(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 称取Pr6O11(mg) | 0 | 0 | 5 | 50 | 100 | 75 | 125 | 0 | 25 | 100 | 145 | 160 | 100 | 80 |
| 称取Nd2O3(mg) | 499.25 | 427.5 | 447.5 | 300 | 377.5 | 292.5 | 345 | 255 | 402.5 | 325 | 185 | 340 | 400 | 395 |
| 称取Tb4O7(mg) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 称取Dy2O3(mg) | 0 | 50 | 10 | 75 | 0 | 125 | 30 | 245 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 滴加1.3.1溶液(mL) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 滴加1.3.2溶液(mL) | 0.5 | 5 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表2

| 组分 标号 | 稀土氧化物配分量，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y2O3 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 |
| 1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 99.86 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 2 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 85.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3.10 | 10.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 90.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 61.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 20.30 | 75.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 15.10 | 58.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 25.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.30 | 5.30 | 0.30 | 5.30 | 80.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 5.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 10 | 0 | 15.0 | 0 | 20.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 30.0 | 38.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 79.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.5 分析条件

激发电压：50kV；激发电流60mA；细准直镜；LiF200晶体；FC-SC计数器联用；真空光路。其他条件见表3。

表3

| 元素 | 谱线 | 2θ° | 计数时间 | 探测器 | 准直器 | PHD | 分光晶体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Kα | 76.93 | 20 | Flow | 150nm | 30-70 | LiF 200 |
| La | Lα1 | 82.92 | 20 | Flow | 150nm | 30-70 | LiF 200 |
| Ce | Lα1 | 79.00 | 20 | Flow | 150nm | 27-70 | LiF 200 |
| Pr | Lβ1 | 68.24 | 20 | Flow | 150nm | 28-69 | LiF 200 |
| Nd | Lα1 | 72.16 | 20 | Flow | 150nm | 30-69 | LiF 200 |
| Sm | Lβ1 | 59.48 | 20 | Flow | 150nm | 15-68 | LiF 200 |
| Eu | Lα1 | 63.55 | 20 | Flow | 150nm | 15-68 | LiF 200 |
| Gd | Lβ1 | 54.59 | 20 | Flow | 150nm | 16-67 | LiF 200 |
| Tb | Lα1 | 58.79 | 20 | Flow | 150nm | 15-68 | LiF 200 |
| Dy | Lα1 | 56.62 | 20 | Flow | 150nm | 15-67 | LiF 200 |
| Ho | Lβ1 | 48.30 | 20 | Flow | 150nm | 18-66 | LiF 200 |
| Er | Lβ1 | 46.43 | 20 | Flow | 150nm | 19-66 | LiF 200 |
| Tm | Lβ1 | 44.67 | 20 | Flow | 150nm | 20-66 | LiF 200 |
| Yb | Lα1 | 49.06 | 20 | Flow | 150nm | 18-66 | LiF 200 |
| Lu | Lβ1 | 41.39 | 20 | SC | 150nm | 15-78 | LiF 200 |
| Y | Kα1 | 23.77 | 20 | SC | 150nm | 23-78 | LiF 200 |

6.6  测定

将标准系列各稀土元素的含量输入计算机，按照分析条件（6.5）测定标准样片（6.4），由计算机计算得到标准曲线系数、谱线干扰和基体效应系数。再测定试样片（6.3），由计算机计算校正输出各稀土元素质量分数。

7 分析结果的计算与表述

按式（1）计算十五个稀土元素的氧化物配分量：

Ci(%)=(ωiωj)×100…………………………………（1）

式中：

Ci(%)—归一化后待测稀土元素的氧化物配分量；

ωi—待测稀土元素的氧化物含量；

ωj—稀土元素的氧化物含量之和。

按公式（2）计算十五个稀土元素量。

……………………………………（2）

式中：

Ci(%)—待测稀土元素量；

ωi—待测稀土元素的氧化物含量；

ωj—各元素单质量之和；

k—各元素单质与其氧化物换算系数，见表4。

RE—该样品的单质总量。(该样品的氧化物总量乘以该样品平均原子量比平均分子量的值)

表4

| 元素 |  | 元素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 0.8526 0.8140 0.8277 0.8573 0.8623 0.8636 0.8676 0.8502 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y | 0.8713 0.8730 0.8745 0.8756 0.8782 0.8794 0.7874 |

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| 稀土元素 | 稀土量/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Y、La、Ce、 Pr、 Nd 、Sm、Eu、 Gd、 Tb、 Dy、Ho、 Er、Tm、Yb、Lu | 0.059 | 0.008 |
|  | 0.18 | 0.014 |
|  | 1.10 | 0.021 |
|  | 4.92 | 0.034 |
|  | 6.57 | 0.022 |
|  | 7.41 | 0.053 |
|  | 9.36 | 0.056 |
|  | 12.23 | 0.067 |
|  | 17.44 | 0.07 |
|  | 20.78 | 0.056 |
|  | 31.70 | 0.008 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表6所列的允许差：

表6

| 稀土元素/% | 含量范围/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Y、La、Ce、 Pr、 Nd 、Sm、Eu、 Gd、 Tb、 Dy、Ho、 Er、Tm、Yb、Lu | 0.010~0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.50 | 0.05 |
|  | >0.50～1.00 | 0.10 |
|  | >1.00～3.00 | 0.15 |
|  | >3.00～10.00 | 0.18 |
|  | >10.00～20.00 | 0.20 |
|  | >20.00～40.00 | 0.20 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。