XB

XB/T XXXXX.3—201X

前    言

XB/T XXXX-201X《钕铁硼合金化学分析方法》共分7个部分：

第一部分：XB/T XXXX.1-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定；

第二部分：XB/T XXXX.2-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土配分量的测定；

第三部分：XB/T XXXX.3-201X 钕铁硼合金化学分析方法硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定；

第四部分：XB/T XXXX.4-201X 钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定；

第五部分：XB/T XXXX.5-201X 钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨和钛量的测定；

第六部分：XB/T XXXX.6-201X 钕铁硼合金化学分析方法 碳量的测定；

第七部分：XB/T XXXX.7-201X 钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮量的测定；

本部分为第3部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本部分由北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由包头稀土研究院、北京纳克分析仪器有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘鹏宇、刘冰。

本部分参加起草人：于勇海、金斯琴高娃、胡月、周伟、彭霞、温斌、姚南红、祁生平、江媛、俞建苑、田莉、兰涛、杜潇、张海燕。

钕铁硼合金化学分析方法

硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本部分规定了钕铁硼合金中硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼合金中硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定，测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- |
| 硼 | 0.80%～1.30% |
| 铝、铜、硅、钒、铬、镓 | 0.010%～0.50% |
| 镁、钙、锰、镍、锌 | 0.0050%～0.50% |
| 钴 | 0.0050%～5.00% |

- 方法原理

试样经酸分解后，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。采用准基体匹配法校正基体效应。

- 试剂和材料

            - 盐酸、硝酸混合溶液(3+1+4)。

            - 硼标准贮存溶液：称取5.7174g硼酸[w（H3BO3）≥99.99％]溶于少量水中，微热使其完全溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg硼。

            - 铝标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属铝[w（Al）≥99.99％]于300mL烧杯中，加入20mL水，加入3g氢氧化钠，待其溶解完全后，用盐酸（1+1）慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，加热使其溶解并不断搅拌，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg铝。

            - 铜标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属铜[w（Cu）≥99.99％]，加入20mL硝酸（1+1），低温加热溶解并蒸发至近干，再加入10mL硫酸（1+1），小心继续蒸发至冒白烟，冷却后加水浸取，待盐类全部溶解，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg铜。

            - 钴标准贮存溶液：称取1.0000g金属钴[w（Co）≥99.99％]于烧杯中，加入50mL硝酸（1+1），在水浴上加热溶解，冷却后加入少量水并煮沸，冷却至室温，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

            - 镁标准贮存溶液：称取1.0000g金属镁[w（Mg）≥99.99％]于烧杯中，加入20mL水，缓慢加入20mL盐酸（1+1），待完全溶解后，加热煮沸，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

            - 硅标准贮存溶液：称取2.1394g二氧化硅[w（SiO2）≥99.99％]于铂坩埚中，加入10g碳酸钠-碳酸钾混合熔剂，混匀，在喷灯上熔融至清亮，再灼烧10min。冷却后用热水浸取，加热至溶液澄清，冷却后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg硅。

            - 钙标准贮存溶液：称取2.4971g无水碳酸钙[w（CaCO3）≥99.99％]（经110oC烘干）于200mL烧杯中， 加40mL盐酸（1+1）溶解，煮沸以除尽二氧化碳。冷却至室温，溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

            - 钒标准贮存溶液：称取2.2957g钒酸铵[w（NH4VO3）≥99.99％]于烧杯中，加入几粒氢氧化钠，以水稀释至100mL左右，溶解完全后，以硫酸（1+1）中和至溶液呈酸性，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钒。

            - 铬标准贮存溶液：称取3.7349g铬酸钾[w（K2CrO4）≥99.99％]（预先在105oC烘烤约1h，于干燥器中冷却至室温）于烧杯中，加入少量水，溶解后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铬。

            - 锰标准贮存溶液：称取1.0000g金属锰[w（Mn）≥99.99％]（预先用稀硫酸洗涤除去表面氧化物，再用水洗涤除酸，烘干冷却后使用），加入20mL硫酸（1+4）溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。

            - 镍标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属镍[w（Ni）≥99.99％]于烧杯中，加入15mL硝酸（1+1），在水浴上加热溶解，然后加入2mL硫酸（1+1），继续加热蒸干直至硫酸白烟冒尽，取下冷却，加入150mL水和5mL硫酸（1+1）浸出，加热使盐类溶解，冷却后将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg镍。

            - 锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌[w（Zn）≥99.99％]于300mL烧杯中，加入30mL盐酸（1+1），使其溶解完全后，加热煮沸几分钟，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

            - 镓标准贮存溶液：称取1.0000g金属镓[w（Ga）≥99.99％]于300mL烧杯中，加入30mL盐酸（1+1），滴加几滴硝酸，于水浴上加热使其溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镓。

            - 混合标准溶液1：分别移取标准贮存溶液（3.2、3.5）各10mL于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（1+1）以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有100μg硼、钴。

            - 混合标准溶液2：分别移取标准贮存溶液（3.3~~3.14）各10mL于200mL容量瓶中，加入20mL硝酸（1+1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有50μg铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌、镓。

            - 钕铁硼基体溶液：称取1.4581g氧化钕[w（Nd2O3）≥99.99％]、0.1812g氧化镨[w（Pr6O11）≥99.99％]、0.3444g氧化镝[w（Dy2O3）≥99.99％]于100mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1），加热溶解至清，冷却至室温；称取3.2500g铁[w（Fe）≥99.99％]于200mL烧杯中，加入40mL盐酸（1+1），加热溶解至清，冷却至室温。将两份溶液移入同一个200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含6.25mg钕、0.75mg镨、1.50mg镝和16.25mg铁。

            - 氩气[w（Ar）≥99.99％]。

- 仪器设备

4.1  电感耦合等离子体光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm（一级光谱）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

样品破碎后，需防止氧化；取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1 试料

称取0.25g试样(5)，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

6.4.1将试料(6.1)置于100 mL烧杯中，加入12mL盐酸、硝酸混合溶液(3.1)，加热溶解至清。冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 根据被测元素含量，按表2稀释试液（6.4.1）。

表2

| 元素质量分数/% | 分取溶液（6.4.1）体积/mL | 定容体积/mL | 补加盐酸、硝酸混合溶液(3.1) 体积/mL | 对应标准系列溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050~0.50 | — | — | — | 标准系列溶液2 |
| >0.50~5.00 | 10.00 | 25.00 | 3mL | 标准系列溶液1 |

6.5  标准系列溶液的配制

6.5.1 标准系列溶液1的配制

分别移取0mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL、25.00 mL混合标准溶液1(3.15)于5个50 mL塑料容量瓶中，再加入2.00mL钕铁硼基体溶液（3.17），补加5 mL盐酸硝酸混合溶液(3.1)，以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中硼和钴的浓度均为0μg／mL、5.00 μg／mL、10.00μg／mL、20.00 μg／mL、50.00 μg／mL。

6.5.2 标准系列溶液2的配制

分别移取0mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、12.50 mL混合标准溶液2(3.16)于7个50 mL容量瓶中，再加入5.00mL钕铁硼基体溶液（3.17），补加4mL盐酸、硝酸混合溶液(3.1)，以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中铝、铜、钴、镁、硅、钙、钛、钒、铬、锰、镍、锌和镓的浓度均为0μg／mL、0.50 μg／mL、1.00μg／mL、2.00 μg／mL、5.00 μg／mL、10.00 μg／mL、12.50 μg／mL。

6.5.3 空白标准系列溶液的配制

分别移取0mL、0.25mL和0.50 mL混合标准溶液2(3.16)于3个50 mL容量瓶中，加入10mL盐酸、硝酸混合溶液(3.1)，以水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中被测元素的浓度分别为0μg／mL、0.25μg／mL、0.50μg／mL。

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表3：

表3

| 元素 | 谱线/ nm | 元素 | 谱线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 208.889、208.956、249.773 | V | 311.857、292.401 |
| Al | 237.312 | Cr | 267.716 |
| Cu | 324.754、327.395、224.700 | Mn | 257.610、293.931 |
| Co | 228.615、237.862 | Ni | 231.604、216.555 |
| Mg | 279.553、280.270 | Zn | 213.857、206.200 |
| Si | 251.611、288.158、250.699 | Ga | 294.363 |
| Ca | 393.366 |  |  |

6.6.2  将分析试液(6.4)与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算

按式（1）计算各元素的质量分数（%）：

……………………（1）

式中：——自工作曲线上查得分析试液(6.4)中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——自工作曲线上查得空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——分析试液(6.4.2)的体积，单位为毫升（mL）；

——分取试液(6.4.1)的体积，单位为毫升（mL）；

——试液(6.4.1)总体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得：

表4

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% | 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.017 | 0.003 | Ga | 0.020 | 0.002 |
|  | 0.045 | 0.008 |  | 0.098 | 0.002 |
|  | 0.096 | 0.006 |  | 0.19 | 0.01 |
|  | 0.12 | 0.01 |  | 0.25 | 0.02 |
|  | 0.30 | 0.02 |  | 0.50 | 0.02 |
|  | 0.49 | 0.02 |  |  |  |
| B | 0.93 | 0.02 | Mg | 0.0082 | 0.0002 |
|  | 0.97 | 0.03 |  | 0.020 | 0.001 |
|  | 1.13 | 0.03 |  | 0.10 | 0.01 |
|  | 1.17 | 0.07 |  | 0.20 | 0.01 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.02 |
| Ca | 0.0083 | 0.0003 | Mn | 0.0081 | 0.0003 |
|  | 0.020 | 0.001 |  | 0.021 | 0.001 |
|  | 0.099 | 0.002 |  | 0.040 | 0.001 |
|  | 0.20 | 0.01 |  | 0.10 | 0.01 |
|  | 0.50 | 0.01 |  | 0.20 | 0.01 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.02 |
| Co | 0.0082 | 0.0005 | Ni | 0.0075 | 0.0020 |
|  | 0.020 | 0.003 |  | 0.020 | 0.001 |
|  | 0.10 | 0.01 |  | 0.099 | 0.002 |
|  | 0.20 | 0.01 |  | 0.20 | 0.02 |
|  | 0.50 | 0.02 |  | 0.50 | 0.03 |
|  | 0.91 | 0.06 |  |  |  |
|  | 3.48 | 0.09 |  |  |  |
| Cr | 0.011 | 0.003 | Si | 0.027 | 0.004 |
|  | 0.015 | 0.002 |  | 0.040 | 0.006 |
|  | 0.10 | 0.01 |  | 0.10 | 0.01 |
|  | 0.20 | 0.02 |  | 0.19 | 0.02 |
|  | 0.50 | 0.02 |  | 0.51 | 0.03 |
| Cu | 0.010 | 0.003 | V | 0.020 | 0.003 |
|  | 0.020 | 0.002 |  | 0.10 | 0.01 |
|  | 0.073 | 0.005 |  | 0.20 | 0.02 |
|  | 0.10 | 0.01 |  | 0.50 | 0.03 |
|  | 0.20 | 0.01 |  |  |  |
|  | 0.50 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 0.0079 | 0.0006 |
|  |  |  |  | 0.020 | 0.003 |
|  |  |  |  | 0.10 | 0.01 |
|  |  |  |  | 0.21 | 0.01 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.03 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表5所列的允许差：

表5

| 元素 | 含量范围，% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| 硼 | 0.80～1.30 | 0.08 |
| 铝、铜、硅、钒、铬、镓 | 0.010～0.030 ≥0.030～0.10 ≥0.10～0.30 ≥0.30～0.50 | 0.004 0.009 0.03 0.04 |
| 钴、镁、钙、锰、镍、锌 | 0.005～0.010 ≥0.010～0.030 ≥0.030～0.10 ≥0.10～0.30 ≥0.30～0.50 ≥0.50～2.00 ≥2.00～5.00 | 0.0010 0.003 0.005 0.02 0.04 0.06 0.20 |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

钕铁硼合金化学分析方法

第3部分：硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌、镓量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods for neodymium iron boron—

Part 3: Determination of Boron, Aluminum, Copper, Cobalt, Magnesium, Silicon, Calcium, Vanadium, Chromium, Manganese, Nickel, Zinc and Gallium contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布