XB

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T×××××.5—201×

钕铁硼合金化学分析方法

第5部分：钼、钨、铌、锆、钛量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods for neodymium iron boron—

Part 5：Determination of Mo, W, Nb, Zr and Ti contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

XB/T XXXX-201X《钕铁硼合金化学分析方法》共分7个部分：

第一部分：XB/T XXXX.1-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定；

第二部分：XB/T XXXX.2-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土配分量的测定；

第三部分：XB/T XXXX.3-201X 钕铁硼合金化学分析方法硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定；

第四部分：XB/T XXXX.4-201X 钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定；

第五部分：XB/T XXXX.5-201X 钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨和钛量的测定；

第六部分：XB/T XXXX.6-201X 钕铁硼合金化学分析方法 碳量的测定；

第七部分：XB/T XXXX.7-201X 钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮量的测定；

本部分为第5部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本部分由北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司/赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、钢研纳克检测技术有限公司参加起草。

本部分主要起草人：杜梅、刘春、王东杰。

本部分参加起草人：刘鹏宇、温斌、姚南红、刘钧洲、陈燕、谢亚莉、胡月、周伟、彭霞。

钕铁硼合金化学分析方法

第3部分：钼、钨、铌、锆、钛量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1范围

本部分规定了钕铁硼合金中钼、钨、铌、锆、钛量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼合金中钼、钨、铌、锆、钛量的测定。测定范围0.010~0.50%

2 方法原理

试样以硝酸、硫酸溶解，在稀酸介质中，以电感耦合等离子体发射光谱仪进行测定。以基体匹配法校正基体对测定元素的影响。

3 试剂和材料

  - 硝酸（1+1），分级纯。

  - 盐酸（1+1），分级纯。

  - 硫酸（1+1），分级纯。

  - 氢氟酸，分析纯。

  - 钼标准贮存溶液：称取1.0000g金属钼[w（Mo）≥99.99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.4），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.4），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。保存于塑料瓶中。

  - 钨标准贮存溶液：称取1.0000g金属钨[w（W）≥99.99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.4），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.4），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钨。保存于塑料瓶中。

  - 锆标准贮存溶液：称取1.0000g金属锆[w（Zr）≥99.99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.4），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.4），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锆。保存于塑料瓶中。

  - 铌标准贮存溶液：称取1.0000g金属铌[w（Nb）≥99.99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.4），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.4），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铌。保存于塑料瓶中。

  - 钛标准贮存溶液：称取1.0000g金属钛[w（Ti）≥99.99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.4），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.4），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钛。保存于塑料瓶中。

  - 铁基体溶液：称取5.0000g三氧化二铁（>99.9%）置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.2），加热溶解，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含35mg铁。

  - 钕基体溶液：称取1.3121g在950℃灼烧至恒重的氧化钕 [w(REO)＞99.9%]，置于150mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），加热溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含11.25mg钕。

  - 镨基体溶液：称取0.4531g在950℃灼烧至恒重的氧化镨 [w(REO)＞99.9%]，置于150mL烧杯中，加10mL盐酸（3.2），加热溶解，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含3.75mg钆。

  - 钼、钨、铌、锆、钛混合标准溶液：分别移取5.00mL钼标准溶液（3.5）、钨标准溶液（3.6）、铌标准溶液（3.8）、锆标准溶液（3.7）、钛标准溶液（3.9）至100mL容量瓶中，加入20mL硫酸（3.3），加水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL各含50µg钼、钨、铌、锆、钛。

  - 氩气[w（Ar）≥99.99％]。

4仪器

电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

5试样

样品需防止氧化，取样后直接称量。

6分析步骤

6.1 试料

称取0.25g试样(5)，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.4 分析试液的制备

将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入5mL硝酸（3.1），低温加热至完全溶解，取下。稍冷后

加入10mL硫酸（3.3），加热至有盐类析出，取下,冷却。用20mL水低温溶解盐类，将溶液移入100mL

容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.5  标准系列溶液的配制

6.5.1 试样标准系列溶液的配制

分取5mL铁基体溶液（3.10）、5mL钕基体溶液（3.11）及5mL镨基体溶液（3.12）于5个100mL容量瓶中，分别加入0mL，0.50mL，2.00mL，10.00mL，25.00mL的钼、钨、铌、锆混合标液（3.13），加入10mL硫酸（3.3），以水稀释至刻度，混匀。制成标准系列溶液的质量浓度见表1。

表1

| 标液标号 | 各元素质量浓度/µg/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Nd | Pr | Mo | W | Nb | Zr | TI |
| 1 | 1750 | 562.5 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1750 | 562.5 | 187.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 1750 | 562.5 | 187.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 1750 | 562.5 | 187.5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 1750 | 562.5 | 187.5 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |

6.6  测定

6.6.1推荐分析线见表2。

表2

| 元素 | Mo | W | Nb | Zr | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线/ nm | 281.615,203.844 | 207.911 | 316.340,313.078 | 343.823 | 336.121,338.376 |

6.6.2  将分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

7分析结果的计算与表述

按式（1）计算待测元素的质量分数（%）：

…………………………….……（1）

式中：

——自工作曲线上查得分析试液（6.4）待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试液总体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得；超过表3含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得：

表3

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Mo | 0.010 | 0.0010 |
|  | 0.10 | 0.0058 |
|  | 0.50 | 0.027 |
| W | 0.010 | 0.0011 |
|  | 0.10 | 0.0052 |
|  | 0.50 | 0.038 |
| Nb | 0.010 | 0.0012 |
|  | 0.10 | 0.0072 |
|  | 0.50 | 0.033 |
| Zr | 0.010 | 0.0010 |
|  | 0.10 | 0.0033 |
|  | 0.50 | 0.024 |
| Ti | 0.010 | 0.0016 |
|  | 0.10 | 0.0088 |
|  | 0.50 | 0.038 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列的允许差：

表4

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Mo | 0.010 |  |
|  | 0.10 |  |
|  | 0.50 |  |
| W | 0.010 |  |
|  | 0.10 |  |
|  | 0.50 |  |
| Nb | 0.010 |  |
|  | 0.10 |  |
| Zr | 0.50 |  |
|  | 0.010 |  |
|  | 0.10 |  |
| Ti | 0.50 |  |
|  | 0.010 |  |
|  | 0.10 |  |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————