XB

前  言

《钕铁硼合金化学分析方法》共分7部分：

第1部分：钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定 草酸盐重量法；

第2部分：钕铁硼合金化学分析方法 稀土量的测定 ICP-AES法（方法1） X射线荧光光谱法（方法2）；

第3部分：钕铁硼合金化学分析方法 硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钛、钒、铬、锰、镍、锌、镓量的测定 ICP-AES法；

第4部分：钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

第5部分：钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨量的测定  ICP-AES法；

第6部分：钕铁硼快冷厚带化学分析方法 碳的测定 高频燃烧红外吸收法；

第7部分：钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮的测定 惰气熔融红外、热导法。

本部分为第6部分。

本部分是首次制定。

本部分由全国稀土标准化委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司负责起草。

本部分由包头稀土研究院、国家钨与稀土产品监督检验中心、北京有色金属研究总院、北京中科三环高技术股份有限公司。

本部分主要起草人：温斌、姚南红、张龙菁。

本部分参加起草人：郝茜、蒋天怡、张术杰、刘芝花、刘平、周海收、陈然、胡月、姜丽

钕铁硼合金化学分析方法

第6部分：碳量的测定

高频燃烧红外吸收法

1 范围

本部分规定了钕铁硼合金中碳含量的测定方法。

本部分适用于钕铁硼合金中碳含量的测定。测定范围：0.0050%~0.50%。

2 方法原理

在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入纯氧气流（纯度99.5%），使试样在高温下充分燃烧，碳转化为二氧化碳气体，载气再将其载入二氧化碳红外池检测碳的含量，最后碳含量以质量百分含量显示。

3 试剂和材料

3.1 无水过氯酸镁

3.2 碱石棉

3.3 玻璃棉

3.4 脱脂棉

3.5 镀铂硅胶

3.6 钨粒（C<0.0003%，S<0.0003%）

3.7 铁屑（C<0.0008%，S<0.0003%）

3.8 锡粒（C<0.0005%，S<0.0008%）

3.9 在碳硫含量间选择三个合适的国家级钢标样。

# 3.10 氧气（≥99.5%）。

# 4 仪器

4.1 高频-红外碳硫分析仪 。高频炉功率：1.0～2.5KW。

4.2 碳硫坩埚（φ25×25mm），使用前应在大于1200℃箱式电阻炉中灼烧6～8h，取出置于干燥器内冷却备用（两天内有效）。

5 试料

5.1 测定碳含量的样品呈屑（块）状。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6 分析步骤

6.1 试料

称取两份试料0.4～0.5g（5），精确至0.0001g，加入碳硫坩埚（4.2）中，加入1.2g钨助熔剂（3.6）、0.3g锡助熔剂（3.7）。

6.2 测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 空白校正

6.3.1 打开高频炉，将已加入1.2g钨助溶剂（3.6）和0.3g锡助溶剂（3.7）碳硫坩埚（4.2）置于坩埚支架上，测量时，坩埚升到燃烧管内。

6.3.2 高频燃烧，显示空白值，重复测定3~5次，扣除空白值后碳结果的平均值<0.0005%,方可进行下步测定。

6.4 校正仪器

称取标样（3.4）三份，按（6.5）条操作方法校正仪器。

6.5 测定

6.5.1 打开高频炉，将碳硫坩埚（4.2）置于坩埚架上，测量时，坩埚升到燃烧管内。

6.5.2 扫气后，高频电源通电，助溶剂熔融使试样燃烧。试样中的碳以一氧化碳和二氧化碳气体的形态释出，经试剂分离后进入红外检测器，由仪器显示分析结果。（如仪器不能自动显示分析结果按7进行结果计算）。

7 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算样品中碳的质量分数（%）：

……………（1）

式中：—试料中碳的质量，单位为克（g）；

—试料的质量，单位为克（g）；

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 碳质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.0091 | 0.001 |
| 0.0144 | 0.002 |
| 0.0192 | 0.001 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2  所列允许差。

表2

| 碳质量分数/% | 允许相对差/% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 | 20 |
| >0.010～0.050 | 15 |
| >0.050～0.100 | 13 |
| >0.100～0.500 | 10 |

9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/TXXX.X—201X

钕铁硼合金化学分析方法

第6部分：碳量的测定

高频燃烧红外吸收法

Chemical Analysis Methods of neodymium iron boron Alloy

Part6:Determination of C Contents

High frequency combustion infrared adsorption method

（送审稿）

200X-XX-XX发部                                     200X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布