G

XB/T XXXXX.7—201X

前    言

XB/T XXXX-201X《钕铁硼合金化学分析方法》共分7个部分：

第一部分：XB/T XXXX.1-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土总量的测定；

第二部分：XB/T XXXX.2-201X 钕铁硼合金化学分析方法 稀土配分量的测定；

第三部分：XB/T XXXX.3-201X 钕铁硼合金化学分析方法硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钛、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定；

第四部分：XB/T XXXX.4-201X 钕铁硼合金化学分析方法 铁量的测定；

第五部分：XB/T XXXX.5-201X 钕铁硼合金化学分析方法 锆、铌、钼、钨量的测定；

第六部分：XB/T XXXX.6-201X 钕铁硼合金化学分析方法 碳量的测定；

第七部分：XB/T XXXX.7-201X 钕铁硼合金化学分析方法 氧、氮量的测定；

本部分为第7部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本部分由北京有色金属研究总院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分方法由包头稀土研究院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：曹振华﹑陈然﹑周海收﹑宋晓力。

本部分参加起草人：张术杰﹑吴文琪﹑高励珍﹑温斌﹑姚南红﹑张龙菁﹑张海燕﹑俞建苑。

钕铁硼合金化学分析方法

氧、氮量的测定

惰气脉冲红外、热导法

- 范围

本部分规定了使用惰气熔融红外﹑热导法检测钕铁硼合金中氧氮含量的方法。

本部分适用于钕铁硼合金中氧氮含量的测定，氧的测定范围为0.0020%～0.60%，氮的测定范围为0.0020%～0.10%。

- 方法原理

在高纯氦气（99.99%）条件下，石墨坩埚中的试样经脉冲炉加热熔融，试样中的氧以一氧化碳和少量二氧化碳的形式析出，试样中的氮以氮气的形式析出。析出的一氧化碳,二氧化碳和氮气在氦气流的载带下，经过热氧化铜将生成的一氧化碳氧化成二氧化碳，进入红外检测器中测定氧含量。之后，经过碱石棉，二氧化碳被吸收，氦气流载带氮气进入热导检测器中进行氮含量的测定，最后氧氮以质量百分含量显示。

- 试剂和材料

3.1镍篮或镍薄（≥99%），氧含量≦0.0020% ，氮含量≦0.0005%

3.2四氯化碳

3.3氦气（≥99.99%）

3.4石墨坩埚：光谱纯石墨坩埚

3.5标准物质：选择与试样成分、氧氮含量相近的标准物质或其它适用标准物质。

3.6无水过氯酸镁

3.7碱石棉

3.8玻璃棉

3.9氧化铜催化剂

3.10电极刷

- 仪器设备

氧氮测定仪：检测器灵敏度不小于0.1 ppm。

- 试样

块状样品取芯，用四氯化碳(3.2)清洗，风干，装入镍篮（3.1）中待测；粉状或碎屑状样品用镍薄 (3.1)包裹，镍薄使用前要用四氯化碳(3.2)清洗，风干。

- 分析步骤

6.1试料

称取试样0.050~0.100克，装入用混合酸(HNO3+HPO4+HAC)腐蚀处理过的镍篮（4.1）中。

6.2测定

6.2.1仪器准备

检查仪器的净化，除尘等用的各种试剂和材料应能正常使用。按仪器使用说明书的要求，开启仪器，预热并进行系统检查。

6.2.2校正空白

重复测定三次镍篮或镍薄，取其平均值作为空白值。

6.2.3校正仪器

称取两份标样，按（6.2.4）操作方法平行测量校正仪器，而后再做一次标样），分析值在标准值的允许波动范围内。

6.2.4测量分析

6.2.4.1  输入试样量和空白值。

6.2.4.2  将试样投入加样器中，打开脉冲炉，将石墨坩埚置于下电极。

6.2.4.3  闭合下电极，坩埚脱气后，试样进入坩埚中加热熔融，气体释放，测定值以质量百分数显示。

6.3 平行试验

按以上步骤（6.2.4），对同一样品进行两次以上平行试验测定，取其平均值作为结果。

- 分析结果的表示及实验报告

分析结果直接以百分含量显示在氧氮测定仪上。

实验报告应包括下列内容：

7.1样品描述、实验方法、温湿度以及分析日期等资料

7.2遵守本标准规定的程度；

7.3分析结果及其表示；

7.4对分析结果可能有影响而本部分未包括的操作或者任选的操作。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| O | 0.372 | 0.027 |
|  | 0.228 | 0.013 |
|  | 0.0119 | 0.0048 |
| N | 0.0116 | 0.0025 |
|  | 0.0022 | 0.0009 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表2所列的允许差：

表2

| 元素 | 含量范围，% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| 氧 | 0.0020~0.010 ≥0.010~0.030 ≥0.030~0.20 ≥0.20~0.60 | 0.0010 0.005 0.010 0.03 |
| 氮 | 0.0020～0.0050 ≥0.0050～0.010 ≥0.010～0.030 ≥0.030～0.10 | 0.0010 0.002 0.003 0.01 |

- 质量控制与质量保证

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

钕铁硼合金化学分析方法

第7部分：氧、氮量的测定

惰气脉冲红外、热导法

Chemical analysis methods for neodymium iron boron—Part 7: Determination of oxygen and nitrogen content

—the insert gas fusion infrared/thermal conductivity method

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14