ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

- 光纤用四氯化锗化学分析方法

- 铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、

- 铁、镁、铟和砷的测定

- 电感耦合等离子体质谱法

High Pure Germanium tetrachloride-Determination of copper,

manganese,chrome,cobalt,nickel,vanadium, zinc,lead,

iron,Magnesium,indium and arsenic content-Inductively

Coupled plasma mass spectrometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展与改革委员会 发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009 的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

- 光纤用四氯化锗化学分析方法

- 铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、

- 铁、镁、铟和砷的测定

- 电感耦合等离子体质谱法

- 1  范围

- 本标准规定了用电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）测定光纤用四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟、砷等痕量元素含量的方法。

- 本标准适用于光纤用四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟、砷等含量的测定。

- 各元素测定范围见表1.

- 表1

| 元素 | 测定范围（质量分数W／％） |
| --- | --- |
| Cu | 0.000000001-0.000002 |
| Mn | 0.000000001-0.000002 |
| Cr | 0.000000001-0.0000002 |
| Co | 0.0000000005-0.000002 |
| Ni | 0.000000001-0.000002 |
| V | 0.000000001-0.000002 |
| Zn | 0.000000001-0.000002 |
| Pb | 0.0000000005-0.0000002 |
| Fe | 0.000000001-0.000002 |
| Mg | 0.000000001-0.000002 |
| In | 0.0000000005-0.0000002 |
| As | 0.000000001-0.000002 |

- 2  方法提要

试料在加热条件下，主体四氯化锗被挥发，用硝酸除掉残渣中的有机物，用电感耦合等离子体质谱法直接测定Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe 、Mg、In、As。

- 试剂与材料

  - 去离子水，电阻率不小于15MΩ·cm。

  - 硝酸:BV3级。

  - 盐酸: BV3级。

3.4   硝酸（1+1）：由3.2配置。

- 3.5  各待测杂质元素和内标铑的标准贮存溶液(标准溶液的配置按GB/T602进行)，杂质元素的浓度为0.1µg/ml，内标铑的浓度为1µg/ml。

- 仪器及设备

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

- 分析步骤

  - 试样

吸取 20ml试料

  - 测定数量

独立地进行两份试样的测定，取其平均值

  - 空白试验

随同试样做两份空白试验

  - 测定

    - 样品中杂质元素的预富集

取20ml四氯化锗试样于石英坩埚中，并将坩埚放入蒸发器内，用红外灯辐射加热到70℃，当样品挥发近干时，温度提高到110℃，直到完全蒸干.加3ml盐酸,若含有机物，则滴加几滴硝酸,加热将有机物除掉。滴加1：1硝酸（3.4）溶解残渣，并将其转移至洁净的10ml比色管中，用少量去离子水，分2～3次冲洗石英坩埚，一并转移至10ml比色管中。溶液待测

按仪器工作条件，与标准溶液同时测定试液中各杂质元素的质量浓度，其中内标铑（Rh）标准溶液（3.5）通过三通管在线加入。

    - 工作曲线的绘制

取4支洁净的10ml比色管，分别加入0.00，0.50，1.00，2.00ml混合标准贮存液(见3.5)，加入0.10ml硝酸(3.2)，0.50ml铑内标(3.5)。用水稀释到刻度，此标准溶液含Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe 、Mg、In、As各0、5.0、10.0、20.0ng/ml；内标铑50ng/ ml。按要求设置仪器条件（5.5），待仪器稳定后测定工作曲线。

5.5 ICP-MS测定条件

5.5.1  具体测量参数见附录A

5.5.2  测定各元素含量时选取的同位素见表2

表2

| 测定同位素 | 内标同位素 |
| --- | --- |
| 63Cu、35Mn、52Cr、59Co、58Ni、51V、64Zn、208Pb、56Fe 、24Mg、113In、75As | Rh |

- 结果计算

  - 按拟定条件进行ICP-MS测定，计算机自动测量，以待测元素的ICPS对其浓度c绘制工作曲线，同时计算出空白及试料溶液中待测元素的含量。

  - 按式（1）计算待测元素的质量分数：

Wx=(m2−m1)×V1×10－9ρ×V2×100%    …………………………（1）

式中：Wx－分别为 铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟、砷的质量分数，  ％

m1－工作曲线上查得空白试验的杂质元素的浓度，  ng/mL

m2－工作曲线上查得试料中杂质元素的浓度， ng/mL

V1－测定溶液的体积，  mL

V2－量取试样的体积，  mL

ρ─ 四氯化锗的密度，1.874g/ml

- 精密度（待补充数据）

  - 重复性

本方法测定的相对标准偏差不大于30% 。

7.2  再现性

附录A

（资料性附录）

电感耦合等离子体质谱仪测定条件

A.1  电感耦合等离子体质谱仪参数

A.2  使用的接口规格

A．3  测量方式