ICS 77.150.70

H16

YS

- YS/T XXXXX-201X

四氧化三钴化学分析方法

磁性铁、镍、锌、铬量测定

磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of cobaltosic oxide

－Determination of magnetic iron,nickel, zinc, chromium content                                                     －Magnetic separation-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

本标准参加起草单位：英德佳纳金属科技有限公司、天津茂联科技有限公司、深圳市格林美高新技术股份有限公司。

本标准主要起草人：邱平、王小芬、祁世青、张梅芬、吴迟春、朱丽、谢柏华、骆月英、田游宙、黄秀花、曾雪莲

- 四氧化三钴化学分析方法

- 磁性铁、镍、锌、铬量的测定

- 磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法

- 1范围

本标准规定了四氧化三钴中磁性铁、镍、锌、铬的测定方法。

本标准适用于四氧化三钴中磁性铁、镍、锌、铬含量的测定，测定范围： 0.002g/t～5.0g/t。

- 2 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

JY/T 015 感耦等离子体原子发射光谱方法通则

- 3方法提要

试样用水浆化，用磁子富集样品中的磁性铁、镍、锌、铬，将富集后的磁性物质用王水溶解，然后用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行铁、镍、锌、铬的测定。

- 4 试剂

除非另有说明，本标准所用试剂均为分析纯，所用水均为二级水，具体要求应符合GB/T 1467、GB/T 6682的规定。

4.1 硝酸（ρ1.42g/mL）

4.2 盐酸（ρ1.19g/mL）

4.3 铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁（≥99.99％）于烧杯中，缓慢加入40mL（1+1）硝酸，盖上表皿，低温溶解，驱出氮的氧化物，取下，冷却，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg铁。

4.4 镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（≥99.99％）于烧杯中，加入（1+1）硝酸溶解，用5%硝酸（体积分数）移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg镍。

4.5 锌标准贮存溶液：称取1.2446g在1000℃灼烧至恒重的高纯氧化锌（ZnO）于烧杯中，加100mL水及20mL盐酸溶解，用5%盐酸（体积分数）移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg锌。

4.6 铬标准贮存溶液：称取1.0000g金属铬（≥99.99％）于烧杯中，加5mL盐酸溶解，用5%盐酸（体积分数）移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg铬。

4.7 铁镍锌铬混合标准溶液A：分别移取1.00mL铁标准贮存溶液(4.3)、1.00mL镍标准贮存溶液(4.4)、0.2mL锌标准贮存溶液(4.5)、0.2mL铬标准贮存溶液(4.6)置于1000mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。此混合溶液1mL含1µg的铁、镍，0.2µg的锌、铬。

4.8 铁镍锌铬混合标准溶液B：分别移取10.00mL铁标准贮存溶液(4.3)、10.00mL镍标准贮存溶液(4.4)、2.00mL锌标准贮存溶液(4.5)、2.00mL铬标准贮存溶液(4.6)置于1000mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。此混合溶液1mL含10µg的铁、镍，2µg的锌、铬。

- 5 仪器

5.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，其主要性能应符合JY/T 015的要求。

5.1.1 仪器分辨率

光学分辨率≤0.008nm（200nm处）。

5.1.2 分析谱线

表1中列出推荐的分析线。

5.1.3 检出限

检出限应不大于表1所列。

表1被测元素的推荐波长及检出限

| 元素 | 推荐波长/nm | 检出限/μg/mL |
| --- | --- | --- |
| Fe | 259.9 | 0.002 |
| Ni | 216.6 | 0.002 |
| Zn | 213.8 | 0.005 |
| Cr | 283.5 | 0.002 |

5.1.4 工作曲线的线性

工作曲线的线性，其相关系数应大于0.999。

5.2 磁子（圆柱形，Ø17mm×L55mm, 聚四氟乙烯涂层密封，磁场强度为5000～6000gauss）。

- 注1：每次试验完毕，均应将磁子处理干净，在没有磁性物质的环境单独保存，特别注意防止磁子吸附其他磁性异物；每次试验开始时应重新处理磁子并确认磁子的磁性，若磁性下降，则应更换新的磁子。

5.3 混匀装置（见附录A）

- 6 分析步骤

6.1试料

称取250g四氧化三钴试料，精确至0.2g。

6.2空白试验

随同试料做空白试验。

6.3试料的预处理

将试料（6.1）置于500mL可密封的塑料瓶中，加入400mL水，放入磁子，盖上瓶盖拧紧，手摇1分钟后置于电动混样器上混匀30分钟（100rpm，中途用手再颠倒摇几下后瓶子换个方向放置）。取出磁子，用水轻轻洗涤几次后，置于300mL烧杯中，加水至超过磁子，用超声波洗涤30秒。弃去超声洗涤的水，用水继续洗涤磁子三次后向烧杯中加入15mL盐酸（4.2）、40mL水，盖上表面皿，在300℃电热板温度下加热煮沸20分钟后取下，加入5mL硝酸（4.1），继续加热10min，取下烧杯，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中定容至刻度，待测。随同试样做试剂空白。

注2：在试料预处理过程中，清洗磁子上粘附的四氧化三钴时，应避免磁子对着水流直冲，以防止磁性异物的损失。

当待测液中铁、镍的含量大于10µg/mL或锌、铬的含量大于2µg/mL时，应进行适当稀释，使其含量落在铁镍锌铬混合标准溶液A（4.7）、B（4.8）之间或附近。

6.4测定

当仪器运行稳定后，按照仪器优化的工作条件及表1所给的波长，将试液（6.3）于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测量试液及随同试料空白溶液（6.2）的发射光强度，仪器依据（6.5）工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

6.5 标准工作曲线的绘制

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按（6.4）中相同的条件参数，以水、铁镍锌铬混合标准溶液A（4.7）、铁镍锌铬混合标准溶液B（4.8）测量铁、镍、锌、铬的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

- 7分析结果的计算与表述

按下式计算所测元素的质量分数wx，数值用克每吨（g/t）表示，保留两位小数：

wx=

式中:——待测试液中铁、镍、锌、铬的质量浓度,单位为微克每毫升（µg/mL）；

——待测空白试液中铁、镍、锌、铬的质量浓度,单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——待测试液的体积, 单位为毫升（mL）；

m——试料的质量, 单位为克（g）；

n——试液的稀释倍数。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| wFe/g/t | 0.24 | 0.48 | 1.48 | 3.55 | wNi /g/t | 0.011 | 0.022 | 0.054 | 0.161 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/g/t | 0.07 | 0.12 | 0.51 | 1.05 | r/g/t | 0.005 | 0.010 | 0.011 | 0.040 |
| wZn/g/t | -- | 0.002 | 0.004 | 0.008 | wCr/g/t | 0.013 | 0.027 | 0.074 | 0.126 |
| r/g/t | -- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | r/g/t | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.066 |

8.2  允许差

- 实验室之间分析结果的差值不应大于表3所列允许差。

表3

| 磁性铁、镍、锌、铬/g/t | 允许差/g/t |
| --- | --- |
| 0.002～0.006 | 0.004 |
| ＞0.006～0.020 | 0.012 |
| ＞0.020～0.060 | 0.024 |
| ＞0.060～0.20 | 0.08 |
| ＞0.20～0.60 | 0.22 |
| ＞0.60～2.0 | 0.70 |
| ＞2.0～5.0 | 1.5 |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX--201X；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

混匀装置

混匀装置如下图所示：

70mm

90mm

驱动及控制模块

__________________________