.

ICS77.160

H16

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—201×

可渗透性烧结金属材料

透气度的测定

Permeable sintered metal materials——

Determination of  The  relative  gas  permeability  coefficien

（审定稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

前    言

本标准是按照GB/T1.1—2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

可渗透性烧结金属材料  透气度的测定

- 1  范围

本标准规定了可渗透性烧结金属材料透气度的测定方法。

本标准适用于管状或板状可渗透性烧结金属材料透气度的测定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5163  可渗性烧结金属材料  密度、含油率和开孔率的测定。

- 3  原理

透气度是多孔材料气体透过性能的一种表征方式，也称为相对透气系数（Kg），其计算公式见公式（1）。

式中：  Kg — 透气度，单位为立方米/小时·千帕·平方米（m3/h·KPa·m2）；

Q — 气体流量，单位为立方米/小时（m3/h）；

A — 多孔材料测试部分的面积，单位为平方米（m2）。

ΔP — 气体通过多孔材料前后产生的压力差，单位为千帕（KPa）；

从透气度的计算公式（1）可以看出其表征的是：在单位压差下，通过单位面积多孔材料气体的流量，或一定流量的气体，通过单位面积多孔材料时产生的压差。

- 4  试样

在使用气体测试之前，应从试样的微孔中去除所有液体。油脂应按GB/T5163的规定，使用合适的溶剂去除。测试前，试样应干燥。

- 5  仪器

- 5.1 仪器结构

透气度仪器结构示意图见图1。气体经过调节阀通过流量计，由流量计流出的气体进入仪器预留的夹具接口。测压口设置在仪器预留夹具接口靠近试样夹具的部位。测试时，仪器预留的夹具接口与试样夹具密封连接。

- 5.2夹具

- 本标准提供了两种适用于多孔试样透气度测定的夹具。仪器夹具的选择主要取决于试样的尺寸和形状。

图1   透气度仪器结构示意图

5.2.1平板试样测试夹具

平板试样的夹具适用于平板状多孔试样透气度的检测，其示意图见图2。多孔试样放在两个密封垫之间，加载使试样密封。气体由试样前端流入，经过试样通向大气。

图2 平板试样测试夹具示意图

- 5.2.2管状试样测试夹具

- 用夹具夹持管状试样轴向的两个端面，使试验气体通过管壁由内向外渗透，如图3所示。

- 图3 管状试样测试夹具示意图

- 5.3试验气体

试验气体一般采用压缩空气，也可选用其它气体作为试验气体。压缩空气应滤除其中的水分和油。

- 5.4压力表及流量计

- 压力表用于试样压差的测试，其精度等级为1.6级，流量计用于通过试样气体流量的测量，其精度等级为1.6级。

- 6 试验步骤

- 6.1 测试面积

- 6.1.1平板试样

测试面积为垂直于气体流动方向的有效试样面积，等于所使用密封圈的内圆面积。用卡尺测量密封圈的内径，然后计算出圆的面积即为测试面积。

- 6.1.2 管状试样

- 管状试样的厚度、测试面积由公式（2）、（3）计算。

- 式中：r = D / d

A— 测试面积，单位为平方米（m2）；

D— 试样外径，单位为米（m）；

d— 试样内径，单位为米（m）；

L— 试样长度，单位为米（m）；

e— 试样厚度，单位为米（m）；

- 当试样壁厚（D – d）/ 2小于0.1d时，厚度e与测试面积A分别按公式（4）、（5）计算：

- 6.2  流量与压差的测量

打开调节阀，缓慢通气，观察压力表的读数，当压差稳定在1KPa时，读取流量值Q。

注：由于受仪器量程的限制，有时会出现流量和压差一方或同时不能满足测试要求，此时，允许增加或减小压差值的取值，读取对应的流量值Q，进行测量。

- 7  结果计算

按公式（1）计算出试样的透气度。结果保留三位有效数字。

- 8  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 本标准号；

b）鉴定测试样品所需的所有细节；

c）所用仪器类型；

d) 测试温度（室温）；

e）测试气体（使用空气时不需说明）；

f）测试压差（压差为1KPa时不需说明）；

g）本标准未规定的操作；

h）影响测试结果的因素。