ICS 77.040

H 17

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201X

i

硅粉中碳含量的测定

Carbon content determination of silicon powder

（预审稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：新特能源股份有限公司。

本标准主要起草人： 刘国霞、 刘奋先、 邱艳梅、 银波、 黄彬。

硅粉中碳含量的测定

- 1 范围

本标准规定了硅粉中高频燃烧红外吸收光谱法碳含量测定的方法。

本标准适用于硅粉中碳含量的测定,测定范围：0.005%～1.0%。

- 2 方法提要

在助熔剂存在的情况下，试样在通入氧气的高频感应炉中燃烧，碳转化成为二氧化碳（或一氧化碳）由氧气载入红外吸收池，通过红外检测器检测二氧化碳（或一氧化碳）对特定波长的红外光强度，其吸收强度与碳的浓度成正比关系，由此测得试样中的碳含量。

- 3 试剂和材料

3.1 无二氧化碳水：将去离子水煮沸30min，冷却到室温，通氧气（3.2）使其起泡15min，使用时制备。

3.2 氧气：质量分数大于99.995%。

3.3 纯铁助熔剂：碳含量低于0.0008%（质量分数）。

3.4 锡助熔剂：碳含量低于0.0008%（质量分数）。

3.5 钨助熔剂：碳含量低于0.0008%（质量分数）。

3.6 无水碳酸钠（基准物质）：干燥无水碳酸钠。使用前在285℃条件下烘干２ｈ，置于干燥器中冷却。

3.7 碳酸钠标准储存溶液（25g/L）：称取110.25 g 碳酸钠（3.6），溶解于300 mL水中，移入500 mL 容量瓶中，稀释到刻度，混匀。此溶液1 mL 含25mg碳。

3.8 锡囊：用碳含量低于0.001％（质量分数）锡纸精确称量至0.200 g，折叠成圆筒状。

- 4 仪器和设备

4.1 高频感应红外碳硫仪。

4.2 电子天平：1 mg。

4.3 高瓷坩埚：燃烧炉专用。使用前将瓷坩埚置于高温非密闭马弗炉中1100 ℃灼烧不少于2h，然后存于干燥器中待用。

4.4 移液枪：100uL

5 干扰因素

5.1 试验前将高瓷坩锅按4.3要求灼烧冷却，否则碳含量有偏高。

5.2 硅粉试样和各种助熔剂要保持干燥。

5.3 助熔剂和样品的加入顺序影响试样的燃烧效果，在加样时要注意这一点。

5.4 在仪器的使用中由于燃烧产生的粉尘会影响矩管的透光效果，进而影响碳含量，所以在检测时注意清理矩管及喷氧嘴。

6 分析步骤

6.1 样品的制备

将试样粒度通过40目筛孔直径，用磁铁吸去铁粉。充分混匀试样，缩分法取样。在105 ℃ 烘干2h，保存于干燥皿中备用。

6.2 仪器工作参数

参见附录Ａ。

6.3 试样

6.3.1 称样量： 0.15g，准确至0.001ｇ。

6.3.2 称样方法：先称0.500 g±0.001ｇ纯铁助熔剂（3.3）和0.200g±0.001ｇ的锡助熔剂（3.4）均匀垫于坩埚底，再按（6.3.1）称试料于坩埚中间，试料上面再覆盖1.000ｇ±0.001ｇ钨助熔剂（3.5）。

6.4 空白实验

仪器分析前的准备参见附录Ｂ。按下列分析方法重复做空白实验：先称0.500 g±0.001ｇ纯铁助熔剂（3.3）和0.200 g±0.001ｇ的锡助熔剂（3.4）垫坩埚底，上面再覆盖1.000ｇ±0.001ｇ钨助熔剂（3.5）。测定碳含量，得出碳的空白值。求出其中三次测量的空白平均值。三次空白值的偏差应不超过0.001%。如果这些值差别很大，需要找出原因消除污染源。

6.5  碳标准系列的配制

6.5.1 制备碳标准系列

分取碳酸钠标准储存溶液（3.7）到6个250 mL 容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。用移液枪

（4.4）各移取100μL稀释液到6个锡囊上，于90℃烘干2ｈ，在干燥器中冷却到室温。由此得到碳含量校准系列样品，见表１。

表１　碳校准系列的制备

| 标准溶液体积 /mL | 稀释溶液中的碳量 mg/mL | 锡囊中的碳量 /mg | 样品中的含碳量 /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.4 | 0.04 | 0.02 |
| 10 | 1 | 0.1 | 0.05 |
| 20 | 2 | 0.2 | 0.1 |
| 100 | 10 | 1 | 0.5 |
| 200 | 20 | 2 | 1 |

6.5.2 碳标准系列的测定

加0.500 g±0.001ｇ纯铁助熔剂（3.3）垫坩埚底，分别轻压６个锡囊到坩埚底部纯铁之上，加盖1.00ｇ±0.001ｇ钨助熔剂（3.5），燃烧，测定含碳量，每个碳量级别至少进行三次实验，用适当标准样进行系统线性调节，检查校准后的线性关系，如必要，还可进一步校准工作曲线。

6.5.3 建立碳校准曲线

校准系列的各个测定读数减去空白值得到实际读数，绘制这些读数与对应碳量的校准曲线。仪器可利用空白扣除建立校准曲线，然后直接进行样品中碳的测定。

6.6 试样分析

加0.500 g±0.001ｇ纯铁助熔剂（3.3）和0.200 g±0.001ｇ的锡助熔剂（3.4）垫坩埚（4.3）底，再按（6.3.1）称试料于坩埚中间，上面再覆盖1.000ｇ±0.001ｇ钨助熔剂（3.5），然后按空白试验的操作程序（6.4）进行测定。

- 7  分析结果的计算

从校准曲线上查出试样的分析数据对应的毫克数，按公式（1）计算碳的质量分数：

W(碳)= （m０ －m１）×100%×103/m   …………………… (1)

式中：

W  —总碳的质量分数，％；

m０ —试料中总碳含量，单位为毫克（mg）；

m１ —空白中总碳含量，单位为毫克（mg）；

m  —试料的质量，单位为克（ｇ）。

计算结果保留三位有效数字。

- 8 精密度

- RSD值为10%；

- 9 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a) 试样；

b) 使用的标准（包括发布或出版年号）；

c) 分析结果及其表示；

d) 与基本分析步骤的差异；

e) 测定中观察到的异常现象；

f) 试验日期。

附　录　A

（资料性附录）

仪器的工作参数

A．１　高频感应炉功率：一般大于2500Ｗ。

A．２　氧气流量：3 L/min ～4 L/min。。

A．３　碳最短分析时间：一般35ｓ，短周期30ｓ。

附　录　B

（资料性附录）

仪器分析前的准备

B．１　仪器的准备

清扫和吸除炉膛、基座杆、过滤器沾附的粉尘，除去生成的氧化物，擦拭矩管，喷氧锥；按推荐分析工作条件设定技术参数，按厂家推荐时间开机预热，使仪器的各部件达到稳定。

B．２　分析前的准备

应先选择几个与分析试样相似的样品，经燃烧分析以稳定仪器。

B．３　仪器的校准

选择碳含量接近校准系列中最高碳量的金属硅标准物质，也可选用碳钢标准样品校准，按分析方法测定其碳含量至少三次，测量结果应在允许误差内，确认系统的稳定性。