ICS 29.030

K 14

中华人民共和国国家标准

GB/T      —XXXX

稀土永磁材料性能测试方法

第1部分：磁通温度特性的测试

Method of magnetic properties of rare earth permanent magnetic materials

Part 1：Measurement of temperature coefficient of magnetic flux

(送审稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本标准方法主要起草单位:钢铁研究总院。

本标准方法主要起草人：方以坤，李卫，朱明刚，郭朝晖，陈红升，孙威，

本标准方法一验单位:北京中科三环高技术股份有限公司

本标准方法二验单位:包头稀土研究院、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司。

稀土永磁材料性能测试方法 第1部分：磁通温度特性的测试

- 范围

本标准规定了在开路中稀土永磁材料磁通随温度变化特性（温度系数）的测试方法。

本标准适合各类稀土永磁材料开路磁通温度特性的测量。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 3217-1992 永磁（硬磁）材料磁性试验方法

GB/T 9637 电工术语  磁性材料与元件

- 术语和定义

GB/T 9637 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 磁通量Ø magnetic flux Ø

磁通密度的面积分

  - 磁通量温度系数 temperature coefficient of magnetic flux 

由于温度变化而引起磁通量的相对变化与温度变化之比。

α=[Φ(T2)−Φ(T1)]Φ(T1)⋅[T2−T1]×100%   …………………（1）

式中：

——磁通温度系数，单位%/K；

T1——基础温度，单位为开尔文（K）；

T2——温度变化的上限温度，单位为开尔文（K）；

（T1）——温度T1时的磁通量，单位为韦伯（Wb）；

（T2）——温度T2时的磁通量，单位为韦伯（Wb）；

- 方法原理

一个有代表性的试验，经过三倍以上其内禀矫顽力大小的磁场饱和磁化，并经过适当的稳磁处理后，固定在某一位置，取合适的一种赫姆霍兹线圈在试样周围作切割磁力线运动，此时在线圈中将产生一定大小的感应电动势，此电动势通过高精密的数字仪表检测，得到某一温度下试样的开路磁通，类似得到第二温度下试样的磁通，进而得到试样的开路磁通温度系数。

- 装置

  - 开路测量装置

- 磁通温度系数测量设备主要部分由：试样固定装置、赫姆霍兹线圈、温度控制设备、高精度低漂移积分器、系统磁屏蔽设备组成。推荐的设备构造示意图如图1所示。

高精度低漂移积分器

赫姆霍兹线圈

样品

计算机控制系统

温度控制设备

图1 推荐的设备构造示意图

5.1.1 赫姆霍兹线圈的有效均匀区应大于测试试样的尺寸,建议大于1.5倍以上。

5.1.2 温度控制设备确保试样周围2cm空间范围的温度均匀性及波动度小于0.5℃，温度测量偏差小于1℃。

5.1.3 高精度低漂移积分器的直流分辨率为53/4位，如Lakeshore 480磁通计。

- 试样

  - 被测试样一般采用10mm10mm的圆柱形样品，轴向为磁化方向。

  - 样品内部和外部不应有砂眼、缺口、裂纹或其它缺陷。

  - 表面粗糙度Ra≤1.6m。

- 测量步骤

  - 试样的磁化

测量前应将试样磁化至饱和，最大磁化场为该材料内禀矫顽力Hcj的3~5倍。

  - 试样的稳磁处理

测量前应对试样进行稳磁处理，去除不可逆磁通损失，即将试样从室温加热到高出温度T2 20K后，保温2小时后再自然冷却至室温。这种循环至少进行一次。稳磁处理装置可以是测量时的加热装置，也可是其它设备，如烘箱等。 测量系统的测量精度：其测量不确定度一般应不超过5%。

  - 测量

    - 打开磁通计预热30分钟以上；

    - 将待经过7.1和7.2处理的试样，放入试样固定装置中，并固定，将测温元件与试样接触，并保证在整个测试过程中始终接触试样。

    - 调节控温仪器，使试样达到测试温度T1，并且保持10－15分钟。

    - 调节磁通计的零点漂移，提拉赫姆霍兹线圈，记录显示磁通1。测试五次以上，记录平均值。

    - 调节控温仪器，使试样达到测试温度T2，并且保持10－15分钟。

    - 调节磁通计的零点漂移，提拉赫姆霍兹线圈，记录显示磁通2。测试五次以上，记录平均值。

- 数据处理

- 按照式（1）计算出磁通温度系数。

- 精密度

  - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 磁通温度系数/%/K | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.01 |
| 0.01 | 0.001 |
| 0.001 | 0.0001 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

  - 允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 磁通温度系数/%/K | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.01 |
| 0.01 | 0.001 |
| 0.001 | 0.0001 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

_________________________________