XB

中华人民共和国稀土行业标准

废弃稀土荧光粉化学分析方法

第2部分：铅、镉、汞量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods of waste rare earth phosphors —

Part 2: Determination of Cd、Hg and Pb —

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.120.99

H 14

XB/T？？？？？？

200×-××-××发布

200×-××-××实施

前　　言

前　　言

XB/T ？？？《废弃稀土荧光粉化学分析方法》分为以下3个部分：

——第1部分：稀土氧化物总量的测定  重量法；

——第2部分：铅、镉、汞量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第3部分：七个稀土氧化物配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为XB/T ？？？的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：北京工业大学XXXXXX

本部分主要起草人：XXXXXXXX

废弃稀土荧光粉化学分析方法

第2部分：铅、镉、汞量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定废弃稀土荧光粉中铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）的方法。

本部分适用于废弃灯用稀土荧光粉中铅（Pb）、汞（Hg）和废弃阴极射线管（CRT）稀土荧光粉中铅（Pb）、镉（Cd）的测定，各元素的测定范围如表1所示。

表1

|  | 元素 | 测定范围 / % |
| --- | --- | --- |
| CRT荧光粉废料 | 铅（Pb） 镉（Cd） | 0.1～5 0.01～20 |
|  | 元素 | 测定范围 / % |
| 灯用三基色荧光粉废料 | 铅（Pb） 汞（Cd） | 0.1～5 0.01～0.5 |

- 方法原理

试样经常规酸消解或碱熔，在酸性介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

本部分除特殊规定外均使用优级纯试剂，实验用水符合GB/T 6682-1992中4.2规定的二级水。

3.1  过氧化钠（优级纯）。

3.2  硝酸（ρ=1.42 g/mL, 65%），优级纯。

3.3  过氧化氢（ρ=1.10 g/mL, 30%），优级纯。

3.4  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

3.5  硝酸（1+4）。

3.6  硝酸（1+19）。

3.7  铅标准溶液，含Pb浓度为1000μg/ mL。

3.8  镉标准溶液，含Cd浓度为1000μg/ mL。

3.9  汞标准溶液，含Hg浓度为1000μg/ mL。

3.10  金标准溶液：Au浓度为1000μg/mL。

3.11  氩气[￠（Ar）≥99.99%]。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体发射光谱仪。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

废弃稀土荧光粉在105 ℃下烘干，过筛200目（孔径为0.074 mm），球磨混匀，以保证试料的均匀性。

- 分析步骤

6.1  试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验

6.4  分析试液的制备

在采样和制备过程中应注意不使试样受到污染。所有玻璃器皿均需要以（1+4）硝酸（3.5）浸泡24h，用水反复冲洗，最后用去离子水冲洗干净。

6.4.1 常规酸消解法溶解汞、镉

分别称取试料（5）0.5g（精确到0.0001g）于50mL锥形瓶中，加入4 mL硝酸（3.2）、0.5mL过氧化氢（3.3）溶液，加盖，置于80℃水浴加热反应2 h。待消解完成，冷却，用慢速滤纸过滤到100 mL 容量瓶中，用（1+4）硝酸（3.5）洗涤锥形瓶和滤纸3~5次，洗液合并于容量瓶，用水稀释至刻度，摇匀。

6.4.2  碱熔法溶解铅

分别称取试料（5）0.5g（精确到0.0001g）于底部舖有约1g过氧化钠（3.1）的50ml镍坩埚中，上加约1g过氧化钠（3.1），加盖，先在电炉上烘烤，然后放入650℃马弗炉中熔融，约5分钟，小心摇匀，再加热约30分钟至融体透亮。取出，冷却。将坩埚置于250mL烧杯中，加热水约100mL将试样从坩埚壁浸出，用去离子水反复冲洗坩埚3~5次后取出坩埚。用中速滤纸过滤，用去离子水洗烧杯2~3次，洗沉淀5~6次。将滤纸连同沉淀取下放回原烧杯，加入20mL硝酸（3.2）和5mL高氯酸（3.4），低温加热破坏滤纸，冒烟至近干，取下冷却后加5mL硝酸（3.2）煮沸回溶，冷却后用慢速滤纸过滤移入100mL容量瓶中，用（1+4）硝酸（3.5）洗涤烧杯和滤纸3~5次，用水稀释至刻度，摇匀。

6.4.3  按表2分取待测液（6.4.1）和（6.4.2）于相应容量瓶中，用硝酸（3.6）稀释至刻度，摇匀，待测。

表2

| 铅镉汞含量范围/% | 定容体积/mL | 稀释倍数 | 测试浓度/μg/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01～0.10 | 100 | 2 | 0.25～2.5 |
| ≥0.10 ～1.00 | 100 | 5 | 1 ～ 10 |
| ≥1.00 ～5.00 | 100 | 25 | 2～10 |
| ≥5.00～20.00 | 100 | 100 | 2.5 ～10 |

  - 标准系列溶液的配制

各元素系列浓度见表3。

6.5.1  根据表3中铅元素标准系列浓度的计算量，分别移取Pb标准溶液（3.7）于6个100mL容量瓶中，用5%硝酸（3.6）稀释至刻度，配制成标准系列溶液；

6.5.2  根据表3中镉元素标准系列浓度的计算量，分别移取Cd标准溶液（3.8）于6个100mL容量瓶中，用5%硝酸（3.6）稀释至刻度，配制成标准系列溶液；

6.5.3  根据表3中汞元素标准系列浓度的计算量，分别移取Hg标准溶液（3.9）于6个100mL容量瓶中，用5%硝酸（3.6）稀释至刻度，配制成标准系列溶液。

表3

| 标号 | 各元素标准系列浓度 /（μg /mL） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cd | Hg |
| 0# | 0 | 0 | 0 |
| 1# | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2# | 1 | 1 | 0.5 |
| 3# | 2 | 2 | 1 |
| 4# | 5 | 5 | 2 |
| 5# | 10 | 10 | 5 |

6.5.4  将测定范围为0.01 ～0.10和≥0.10 ～ 1.00的分析试液（6.4.3）与标准系列溶液A同时在ICP上按选定的仪器参数、分析线进行测定；将测定范围为≥1.00 ～5.00和≥5.00～20.00的分析试液（6.4.3）与标准系列溶液B同时在ICP上按选定的仪器参数、分析线进行测定；（注：实验中发现在处理样品中和标准系列中加入1ug/mL金标准溶液，可有效改善Hg测试时的精密度，较好的消除Hg的记忆效应。因此在测试Hg时应在处理样品中和标准系列中加入金标准溶液作稳定剂。）

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表4。

表4

| 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- |
| Pb | 220.353 |
| Cd | 226.502 |
|  | 228.802 |
| Hg | 184.887 |
|  | 194.164 |

6.6.2  于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，用配制好的标准系列溶液（6.5）进行标准化或校准标准工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行标准化或重新配制标准系列溶液进行标准化。

6.6.3  测试分析试液（6.4.3）与空白试液，仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出各元素含量。

- 分析结果的计算

7.1  废弃稀土荧光粉试料中被测元素含量以其质量分数计，数值以%表示，按公式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

X   ——被测元素；

ρ   ——自工作曲线上查得分析试液（6.4.1）中经空白校正的各元素的质量浓度，单位为微克每毫升 (μg/mL)；

V   ——试液的体积，单位为毫升 (mL)；

F   ——试液稀释倍数；

m   ——试料的质量，单位为克(g)。

- 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| 废弃CRT用稀土荧光粉 |  |  | 废弃灯用稀土荧光粉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素名称 | 质量分数% | 重复性限（r）% | 元素名称 | 质量分数% | 重复性限（r）% |
| Pb | 0.131 | 0.0040 | Pb | 0.129 | 0.0029 |
|  | 0.801 | 0.0068 |  | 0.689 | 0.017 |
|  | 4.16 | 0.15 |  | 3.69 | 0.044 |
| Cd | 0.078 | 0.0082 | Hg | 0.014 | 0.0023 |
|  | 0.527 | 0.0095 |  | 0.118 | 0.0010 |
|  | 3.12 | 0.069 |  | 0.457 | 0.012 |
|  | 12.35 | 0.15 |  |  |  |
|  | 19.70 | 0.66 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表6所列的允许差：

表6

| 元素 |  | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 废弃CRT用稀土 荧光粉 | Pb | 0.100～0.500 |  |
|  |  | >0.500～1.00 |  |
|  |  | >1.00～5.00 |  |
|  | Cd | >0.010～0.100 |  |
|  |  | >0.100～1.00 |  |
|  |  | >1.00～5.00 |  |
|  |  | >5.00～15.0 |  |
|  |  | >15.0～20.0 |  |
| 废弃灯用稀土 荧光粉 | Pb | 0.100～0.500 |  |
|  |  | >0.500～1.00 |  |
|  |  | >1.00～5.00 |  |
|  | Hg | >0.010～0.050 |  |
|  |  | >0.050～0.150 |  |
|  |  | >0.150～0.500 |  |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。