中华人民共和国稀土行业标准

XB/T ×××××. ×—201×

钐钴合金化学分析方法

钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定

X射线荧光光谱法

Chemical analysis method for samarium cobalt alloy

Part 1：Determination of samarium ,cobalt,copper,iron,zirconium,gadolinium and praseodymium content——X-ray fluorescence spectrometric method

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB

- 前    言

XB/TXXXXX-201X《钐钴合金化学分析方法》共分4个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-200X  钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定—X射线荧光光谱法

第2部分：XB/TXXXXX.2-200X  钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定—电感耦合等离子体原子发射光谱法

第3部分：XB/TXXXXX.3-200X  钙、铁量的测定—原子吸收光谱法

第4部分：XB/TXXXXX.4-200X  氧量的测定-脉冲加热红外吸收法

本部分为第1部分。

本部分为XB/T 610.1-2007 钐钴1：5型永磁合金粉化学分析方法钐、钴量的测定 X-射线荧光光谱法的修订。主要增加了对钐钴2：17型永磁合金中铜、铁、锆、钆、镨量的测定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口并负责解释。

本部分由包头稀土研究院起草。

- 本部分由赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、北京钢研纳克分析仪器有限公司、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：吴文琪、杜梅、蒋天怡。

- 本部分参加起草人：温斌、姚南红、刘竹英。

钐钴合金化学分析方法

钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定

—X射线荧光光谱法

- 范围

本部分规定了钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的X射线荧光光谱分析方法。

本部分适用于1：5型及2：17型钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的X射线荧光光谱测定。各元素的测定范围见表1。

表1 各元素的测定范围

| 成分 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| Sm | 20.00-50.00 |
| Co | 40.00-80.00 |
| Cu | 0.10-10.00 |
| Fe | 0.10-18.00 |
| Zr | 0.10-5.00 |
| Gd | 0.10-10.00 |
| Pr | 0.10-10.00 |

- 方法原理

试样用硝酸分解，加入硫酸加热冒烟至近干，加稀盐酸提取，制成滤纸片薄样，选择相应的数学模型，用X-射线荧光光谱法测定。

- 试剂和材料

3.1稀土氧化物： Pr6O11、Sm2O3、Gd2O3，要求稀土纯度＞99.99%，稀土总量＞99.5%。

3.2三氧化二钴，光谱纯。

3.3氧化铜(CuO)，99.99%。

3.4三氧化二铁，99.99%。

3.5金属锆，光谱纯。

3.6五氧化二钒，光谱纯。

3.7过氧化氢（30%）。

3.8盐酸（1+1）。

3.9硝酸（1+1）。

3.10硫酸（98%）。

3.11 钴标准贮存溶液：称取7.035g三氧化二钴(Co2O3)，置于250mL 烧杯中，多次加入20mL盐酸（3.8），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50mg钴。

3.12钐标准贮存溶液:称取5.7978g经950℃灼烧1h的氧化钐（3.1），置于250mL烧杯中，加20mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50mg钐。

3.13镨标准贮存溶液:称取1.2082g经950℃灼烧2h的氧化镨（3.1），置于250mL烧杯中，加20mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg镨。

3.14 钆标准溶液：称取1.1525g经950℃灼烧2h的氧化钆（3.1）置于250mL 烧杯中，加20mL盐酸（3.8），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含10mg钆。

3.15铜标准贮存溶液：称取1.2518g氧化铜(3.3)，置于250mL 烧杯中，加20mL硝酸（3.9），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含10mg铜。

3.16铁标准贮存溶液：称取1.4297g三氧化二铁（3.4），置于250mL烧杯中，加20mL盐酸（3.8），滴加过氧化氢（3.7），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含10mg铁。

3.17锆标准贮存溶液：称取0.5000g金属锆于黄金皿中，慢慢滴加约2mL氢氟酸至试料溶解完全，加入5mL 硫酸（3.10）加热冒硫酸烟至近干，取下冷却，缓慢加水提取，加入5mL 硫酸（3.10）溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含5mg锆。

3.18混合标准溶液：分别移取10.00mL镨、钆、铜、铁、锆标准贮存溶液（3.13～3.17），置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨、钆、铜、铁，0.5mg锆。

3.19五氧化二钒内标溶液：称取1.0000g五氧化二钒，置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（1+1），低温溶解，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg五氧化二钒。

3.20钐钴合金试料1#（2：17型）、2#、3#（1：5型）：去皮破碎后磨制成粉（<120μm）。

3.21滤纸片（φ40mm）:中速定量滤纸用模具冲压成。

3.22 铝环托：内径35mm，外径50mm，高12mm。

3.22 锡片（φ50mm）：铁、铜、钴质量分数小于0.01%。样品杯不含铁、铜、钴时不需要。

- 仪器

4.1 X射线荧光光谱仪：Rh靶端窗X光管（最大功率不小于3kW）。

4.2 不锈钢样品杯。

4.3微量移液器：0.1mL—1.0mL可调。

4.3氩甲烷气：含90%的氩，10%的甲烷。

5    分析步骤

5.1仪器工作条件

激发电压：60KV, 激发电流：50mA,中准直器，LiF200晶体，无滤光片，真空光路，样品自旋，峰位及背景测量时间均为10s。其他条件见表2。

表2 元素测量条件

| 元素 | 谱线 | 探测器 | 峰位/° | 背景偏角1 /° | 背景偏角2 /° | PHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sm | Lα | FC | 66.2524 | -0.7220 |  | 33-68 |
| Co | Kβ | FC | 47.4892 | -0.6920 |  | 37-67 |
| Cu | Kα | FC | 45.0174 | 0.7830 |  | 38-66 |
| Fe | Kα | FC | 57.5304 | -0.7316 |  | 35-65 |
| Zr | Kα | SC | 22.5062 | -0.5914 | 0.5702 | 30-66 |
| Gd | Lα | FC | 61.1186 | 0.8600 |  | 33-68 |
| Pr | Lα | FC | 75.4544 | -0.6924 |  | 33-68 |
| V | Kα | FC | 76.9408 | 0.7148 |  | 34-70 |

5.2试样片的制备

准确称取钐钴合金试样0.5000g（精确至0.0001g）于100mL烧杯中，加少许水湿润后，加入10mL硝酸（3.9），低温溶解到清亮，加入5mL 硫酸（3.10）低温加热，冒硫酸烟至小体积，取下冷却，加入2.5mL 盐酸（3.8）+10mL水提取。将溶液移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液溶质总量为20mg /mL。用微量移液器（4.3）吸取0.10mL均匀滴在平铺于铝环托（3.22）上的滤纸（3.21）上，放置10分钟，在红外线灯下烘干待测。每个样品制备2片样片。

5.3标准样片的制备

根据1：5型和2：17型钐钴合金中各元素的范围，拟定了系列标准（见表3）。

表3 钐钴合金系列标准各元素的配分值           /%

|  | Sm | Co | Cu | Fe | Zr | Pr | Gd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标01 | 50.00 | 42.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 标02 | 20.00 | 75.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 标03 | 40.00 | 57.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 标04 | 35.00 | 64.00 |  |  |  | 1.00 |  |
| 标05 | 45.00 | 45.00 | 1.00 |  |  |  | 9.00 |
| 标06 | 25.00 | 50.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 |  |  |
| 标07 | 22.00 | 52.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 |  | 5.00 |
| 标08 | 30.00 | 40.00 | 10.00 | 17.00 | 2.00 |  | 1.00 |
| 标09 | 27.00 | 54.00 | 2.00 | 13.00 | 1.00 |  | 3.00 |
| 标10 | 28.00 | 70.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 标11 | 39.00 | 60.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

表4 钐钴合金系列标准各元素贮液加入量

| 元素 |  | Sm | Co | Cu | Fe | Zr | Pr | Gd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮液（mg/mL） |  | 50 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 贮液加入量 /mL | 标01 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
|  | 标02 | 2.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
|  | 标03 | 4.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  | 标04 | 3.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
|  | 标05 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|  | 标06 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 标07 | 2.2 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 |
|  | 标08 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
|  | 标09 | 2.7 | 5.4 | 1.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
|  | 标10 | 2.8 | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
|  | 标11 | 3.9 | 6.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

制备方法：按表4标01所示量分别加入各元素贮液于100 mL烧杯中，加入4mL硫酸(3.10)，低温蒸至20mL以下，冷却后移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用微量移液器（4.3）吸取0.10mL均匀滴在平铺于铝环托（3.22）上的滤纸（3.21）上，放置10min，在红外线灯下烘干待测。

标02到标11样片的制备同上。

注：由于试样需冒硫酸烟才能充分溶解试样中的锆，不同硫酸量对滤纸片影响较大，加入硫酸是为了使标准溶液硫酸量与试样一致。硫酸量可以通过测量样片的硫确定。

5.4工作曲线的确定

将按5.3制备的标准样片放入样品杯（4.2）中间，上压铝环托（3.22）固定，再覆锡片（3.23），按仪器工作条件（5.1）测量，选定数学模型进行回归分析，确定工作曲线。

5.5 试样片测定

将按5.2制备的试样片放入样品杯（4.2）中间，上压铝环托（3.22）固定，再覆锡片（3.23），按仪器工作条件（5.1）进行测定。

6    分析结果的计算与表述

根据将测定结果归一化处理，按式（1）计算各元素质量分数。

Ni=wiwi×100………………………………（1）

式中：

Ni—归一化后元素i的质量分数；

Wi—测定的元素i的质量分数；

∑Wi—测定的各元素的质量分数之和；

7     精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得；超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表5

| 质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.20 | 0.054 |
| 3.00 | 0.20 |
| 5.60 | 0.24 |
| 25.00 | 0.60 |
| 64.40 | 0.70 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法求得；超过表6中含量的测定值，其再现性限（R）用外推法计算求得。

表6

| 质量分数/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 0.20 | 0.057 |
| 3.00 | 0.20 |
| 5.60 | 0.25 |
| 25.00 | 0.78 |
| 64.40 | 1.20 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

7.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 质量分数/% | 允许差/% |  |
| --- | --- | --- |
| 0.20～0.60 |  | 0.06 |
| >0.60～2.00 |  | 0.20 |
| >2.00～5.00 |  | 0.25 |
| >5.00～20.00 |  | 0.50 |
| >20.00～60.00 |  | 0.80 |
| >60.00 |  | 1.20 |

8    质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。