中华人民共和国稀土行业标准

XB/T ×××××. ×—201×

钐钴合金化学分析方法

钙、铁测定
原子吸收光谱法

Chemical analysis method for Sm-Co alloy

Part 2：Determination of calium and Iron content by Atomic absorption spectrometry method

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB

- 前    言

XB/TXXXXX-201X《镧镁合金化学分析方法》共分3个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-200X  钐钴合金化学分析方法  钐、钴、铜、锆、钆、镨量的测定

第2部分：XB/TXXXXX.2-200X  钐钴合金化学分析方法  钙、铁量的测定

第3部分：XB/TXXXXX.3-200X  钐钴合金化学分析方法   氧量测定

本部分为第2部分。

本部分为首次制订。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分由包头稀土研究院。

本部分由北京有色金属研究总院，国家稀土产品质量监督检验中心，国家钨与稀土产品质量监督检验中心参加起草。

本部分主要起草人：刘晓杰、于勇海、张立锋、郝茜。

本部分参加起草人：刘鹏宇、蔺恩成、宋旭东、徐娜、李建国等。

钐钴合金化学分析方法

钙、铁量的测定

原子吸收光谱法

- 范围

本方法规定了钐钴合金中钙、铁含量的测定方法。

本方法适用于钐钴合金中钙、铁含量的测定。测定范围：0.02-0.50%。

- 方法原理

试料以王水溶解，在5%的盐酸介质中，于原子吸收光谱仪上用空气-乙炔火焰，采用标准加入法测定铁量，标准加入法测定钙量。

- 试剂和材料

3.1盐酸

3.2 硝酸

3.3 盐酸（1+1）

3.4 硝酸（1+1）

3.5 过氧化氢

3.6钙标准溶液：称取0.2497g于105~110℃干燥至恒重的碳酸钙(CaCO3) （光谱纯），加50mL水，再加20mL盐酸（3.3）溶解，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度。此溶液1mL含1mg钙。再将此溶液稀释成1mL含50μg钙的溶液，盐酸浓度5%。

3.7铁标准溶液：称取0.1430g经110℃烘干１h的三氧化二铁（＞99.99%），置于250mL烧杯中，加20mL盐酸（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000µg铁。将此溶液稀释成1mL含50µg铁的溶液，盐酸浓度5%。

3.8 乙炔气：纯度>99.99%

- 仪器

日本岛津公司 AA-6300 原子吸收分光光度计。

钙、铁空心阴极灯。

5  试料

样品呈块状，制成粉末状。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料1.0g，精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  分析试液的制备

称取试料1.0g（精确至0.0001 g）于100 mL烧杯中，加入15 mL王水加热溶解至样品完全分解，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中定容、混匀，按表1稀释待测。

表1含量与稀释倍数的关系

| 含量范围 /% | 0.02～0.05 | 0.05～0.10 | 0.10～0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稀释倍数 | 5 | 10 | 25 |

6.4 系列标准溶液的制备

6.4.1吸取适量溶液6.3于6个容量瓶中，标准加入钙标准溶液浓度分别为0，0.5，1.00，1.50，2.00，2.50µg/mL，加入盐酸（3.3），以水稀释至刻度，混匀，酸度为5%（V/V）。

6.4.2配制铁浓度分别为0，0.50，1.00，2.00，3.00µg/mL，酸度为5%（V/V）的标准溶液。

6.5  测定

6.5.1于原子吸收光谱仪422.7nm波长处，以试剂空白溶液调零，测量分析试液及系列标准溶液的吸光度，采用外推法求出钙的含量。

6.5.2于原子吸收光谱仪248.3nm波长处，以试剂空白溶液调零，测量分析试液及系列标准溶液的吸光度，采用标准曲线法测定铁的含量。

7    分析结果的计算与表述

按下式计算试料中铁、钙的质量分数，数值以％表示：

w=(ρ1−ρ0)×V×V1m0×V2×106×100…………………………（1）

式中：

ρ1----从工作曲线上查得试液中铁、钙的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0----从工作曲线上查得随同试样空白中铁、钙的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V----试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1----试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2----试液分取的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样量，单位为克（g）；

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法外推求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 钙质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.020～0.050 | 0.0027 |
| >0.050～0.10 | 0.0054 |
| >0.10～0.50 | 0.012 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

| 铁质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.020～0.050 | 0.0028 |
| >0.050～0.10 | 0.0084 |
| >0.10～0.50 | 0.013 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2再现性

表2

| 钙质量分数/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 0.020～0.050 | 0.0037 |
| >0.050～0.10 | 0.0062 |
| >0.10～0.50 | 0.021 |
| 注：再现性限（R）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

| 铁质量分数/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 0.020～0.10 | 0.0030 |
| >0.10～0.20 | 0.011 |
| >0.20～0.50 | 0.017 |
| 注：再现性限（R）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 钙量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 0.0050 |
| >0.050～0.10 | 0.010 |
| >0.10～0.50 | 0.025 |

| 铁量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.10 | 0.004 |
| >0.100～0.20 | 0.015 |
| >0.20～0.50 | 0.020 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。