ICS 77.120.99

H 68

YS/T ××××—201×

钯炭化学分析方法

钯量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of palladium-carbon

Determination of palladium contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（讨论稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：广州有色金属研究院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京矿冶研

究总院、西北有色金属研究院、北京有色金属研究总院、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司中心化验室、铜陵有色稀贵金属分公司。

本标准主要起草人：马媛、杨晓滔、李青、甘建壮、戴云生、朱武勋、王应进、方卫、邢银娟等。

钯炭化学分析方法

钯量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1	范围

本标准规定了钯炭中钯含量的测定方法。

本标准适用于钯炭催化剂中钯含量的测定。测定范围：0.50%～10.00 %。

2  方法提要

试样经灼烧分解炭，水合肼还原，盐酸、硝酸溶解钯。使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪在选定的条件下，测定试液中钯的质量浓度，按标准曲线法计算钯量。

3  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

3.1  盐酸(ρ1.19g/mL)。

3.2  盐酸(1+9)。

3.3  硝酸(ρ1.42g/mL)。

3.4  水合肼(80%)。

3.5   混合酸：以1体积硝酸（3.3）、3体积盐酸（3.1）混合均匀，用时现配。

3.6  钯标准贮存溶液：称取0.1000 g金属钯（质量分数≥99.95%），置于400 mL烧杯中，加入10 mL混合酸（3.5），盖上表面皿，置于电热板上低温加热溶解。浓缩至小体积后，加入20 mL盐酸（3.1），冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg 钯；

3.7  钇标准溶液：称取0.6350 g三氧化二钇（质量分数≥99.95%），置于200 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.1），盖上表面皿，置于电热板上低温加热溶解。加入40 mL盐酸（3.1），冷却至室温。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg 钇。

3.8  氩气（体积分数≥99.99%）。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- 推荐仪器工作条件见表A.1。推荐的分析线为钯(Pd) 340.458nm、324.270nm；钇(Y) 371.029nm、360.073nm。

表A.1仪器工作参数

| 功率 （W） | 雾化室气流量(L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量 （mL/min） | 等离子体流量(L/min） | 辅助气体流量(L/min） | 积分 时间(s） | 观测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.80 | 15 | 1.50 | 15 | 0.2 | 5 | 径向 |

5	试样

样品制备均匀，粒度应不大于0.074mm。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料量

| 质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 1.5000～2.5000 |
| 1.00～10.00 | 0.5000～1.5000 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  称取试样0.5~2.5g(精确至0.0001g)于干燥的石英烧杯（或石英舟）中。移入马弗炉中，稍开炉门，在有氧条件下低温缓慢升温至700℃±5℃灼烧0.5h。直至活性炭灰化完全，取出，冷却至室温。往石英烧杯中加入少量水润湿样品（或将石英舟放入400mL烧杯中，加入少量水润湿样品），加入1mL水合肼，盖上表面皿，置于电热板上低温加热至近干。取下，冷却至室温。加入15mL盐酸(3.1)，5mL硝酸(3.3)，盖上表面皿，置于电热板上加热溶解10～20min。取下，冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，加入2mL钇标准溶液，用水稀释至刻度。混匀。静置待测定。

6.4.2 于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，当工作曲线线性相关系数r≥0.9999，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，扣除空白值，从工作曲线上确定被测元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  分别移取0.00mL、5.00mL、10.00mL、20.00mL 、30.00mL、50.00mL钯标准溶液(3.6)于一组100mL容量瓶中，分别加入2.0mL钇标准溶液，用盐酸(3.2)稀释至刻度。混匀。

6.5.2  在推荐的仪器工作条件下，依次测定系列标准溶液和样品溶液中钯元素的谱线强度值，计算机自动绘制工作曲线并计算打印出测定结果。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算钯的质量分数w(X),数值以%表示：

….……………………..……….(1)

式中：

——待测元素；

——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——空白溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——试料质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后第二位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限(r)，大于重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表 2  重复性限

| 钯的质量分数/% | 0.78 | 3.01 | 9.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钯的重复性限r /% | 0.0045 | 0.012 | 0.011 |

- 8.2 相对允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列相对允许差。

表3 相对允许差

| 钯的质量分数/% | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 2.0 |
| ≥1.00～10.00 | 1.5 |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样；

使用的标准（包括发布和出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。