双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法

编制说明

（讨论稿）

2014年05月

双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法

- 编制说明

- 1 工作简况

- 1.1 任务来源与协作单位

双氧水是一种重要的化工产品，广泛应用于造纸、食品、纺织、水处理、化学合成等领域。在我国500万吨/年双氧水产量中，占95%以上的双氧水采用氢化法制备，在此制备过程中需要用到大量钯催化剂，当其永久性中毒时，即成为铂族金属二次资源废料之一。由于我国双氧水行业每年更换的废钯催化剂约800吨，故大量的钯需要进行回收利用。又由于每批次物料交易量、钯回收量较大，且钯的含量和价格均较高，故准确分析钯含量显得尤为重要。目前，分子筛、氧化铝基催化剂，尾气净化用金属载体催化剂和汽车尾气净化催化剂中钯、铂或铑含量的测定，有行业标准和国家标准分析方法。催化剂中贵金属含量的测定也有综述和研究介绍。其中主要涉及原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和双波长分光光度法。原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法分析快速或可多元素同时测定，但均需预先碲富集分离样品中共存的或碱熔解样品引入的铝、硅、钠等干扰离子。由于双波长分光光度法具有集分离与显色为同一步骤，测定显色体系中金属离子的总量，等吸收法消除干扰离子影响等优点，故结果准确、精密，选择性好，分析快速，操作简便，易于掌握，且分析结果的可靠性已被国内同行广泛认可。双氧水用废催化剂来源广泛，组成和成分复杂，在用标准分析方法GB/T 23277-2009因分析对象为汽车尾气净化催化剂产品，测定样品的钯含量(20～5000 g/t)和显色体系的钯量较低(60 μg)，不能完全适用于废催化剂大宗物料样品中钯含量(200～6000 g/t)的准确、精密测定。迄今未见到国内外相关分析对象的标准分析方法的发布。由于分析结果的准确和分析方法的标准化，是考察物料平衡，指导生产顺利进行，确保公平、公正交易，维护最佳秩序和促进最佳共同效益的必要条件之一，故制订相关标准分析方法非常重要。因此，自2011年我们对该类样品中钯的测定条件进行了系统的研究，建立了双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法，方法已成功的应用于该类样品的分析中，并经受了长期实践的考验。之后，我们开展市场调研、收集客户对样品分析结果准确度、精密度的要求，查新国外标准，初步确定主要技术内容、指标，并于2012年9月提交了行业标准项目建议书，于2013年11月获全国有色金属标准化技术委员会批准，计划编号为2013- 1624T-YS，项目起止时间为2012年11月～2014年12月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准主要起草单位为贵研铂业股份有限公司、贵研资源(易门)有限公司，参加起草单位为北京有色金属研究总院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、西北有色金属研究院、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司。标准主要起草人：李勇、韩守礼、谭文进、贺小塘、吴喜龙、王欢、赵雨、朱武勋、刘文、罗仙、马王蕊、林波、刘伟、鲁俊余、金云杰、朱利亚、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、......。

- 1.2 主要工作过程、标准主要起草人所做工作

接到标准制定任务后，贵研资源(易门)有限公司成立了项目工作组，并明确了标准制定的进度安排、任务分工，确定了编制标准的工作计划及技术路线。结合对前期样品分析及进一步的条件试验、后期样品分析和方法对照等数据，考虑大宗样品的物料平衡和交易风险等实际问题，确定了标准结构、标准技术内容。为确保制定标准的质量和水平，于2014年5月，贵研铂业主持召开了该标准的内部预审会，与会专家以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草小组认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善，于2014年6月完成了标准讨论稿。同时，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，我们于2014年5月开展样品分析验证工作，并将标准分析方法讨论稿、编制说明和样品分别提交6家验证单位，以进行标准分析方法主要技术条件和样品分析结果准确度、精密度的验证实验。

- 2 标准编制原则和标准主要工作内容的确定

- 2.1 编制原则

- 本标准在编制时，对国外相关方面标准进行了详细的查新检索，在确定未见与此标准相同的资料时，提出以下编制原则。

2.1.1 本标准所涉及的显色剂和萃取剂用量，应能完全满足120 μg钯的萃取要求。

2.1.2 本标准所涉及的显色盐酸酸度或用量，应能完全满足络合物的形成及其萃取要求。

2.1.3 本标准所涉及的萃取络合物溶液清亮放置时间，应能完全满足络合物吸光度值恒定，测得钯误差最小要求。

- 2.1.4 本标准采用分离效果好、操作简便，且国内普及率较高的萃取分离法分离共存离子，以提高方法的选择性。

- 2.1.5 本标准采用双波长等吸收法，操作简便，且国内普及率较高的测定法，以进一步提高方法的选择性和准确度。

- 2.1.6 本标准应严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写规则》以及GB/T1.1-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的规定格式进行编写。

- 2.2 确定标准主要内容的论据

- 2.2.1 关于DbDo显色剂用量的确定

鉴于样品中钯含量较高，拟提高显色体系中钯量至120 μg，以减小分析误差，故需考察钯量与DbDo显色剂用量影响。实验结果表明，以对应试剂空白作参比，测得0.60、0.80、1.0 mL DbDo(更高量为做)络合物吸光度(△A)基本吻合，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-0.26 μg～+0.06 μg和-0.22%～+0.05%。选择0.60 mL DbDo。

2.2.2 关于三氯甲烷萃取剂用量的确定

鉴于10 mL三氯甲烷萃取120 μg钯-DbDo络合物的吸光度值，已大大超过光度法允许范围，且不稳定和偏低，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-2.26 μg～-0.34 μg和-1.88%～-0.28%。故需考察15 mL三氯甲烷萃取剂对络合物吸光度值的影响。实验结果表明，当三氯甲烷萃取剂用量为15 mL时，络合物吸光度值在光度法允许范围内，且稳定，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-0.26 μg～+0.06 μg和-0.02%～+0.05%。选择15 mL三氯甲烷。

2.2.3 关于显色盐酸酸度或用量的确定

鉴于本标准测定钯量较高，实际工作中样品溶解盐酸用量、移取试液体积和标准溶液体积较大，故需考察不同盐酸酸度或用量对显色吸光度(△A)的影响。实验结果表明，于显色盐酸酸度3.6 mol/L～5.0 mol/L或用量4.5 mL～6.2 mL(更低或高未做)，测得络合物吸光度(△A)基本吻合，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-0.34 μg～+0.06 μg和-0.28%～+0.05%。选择盐酸酸度4.0 mol/L～4.8 mol/L或用量5.0 mL～6.0 mL。

2.2.4 关于萃取络合物溶液清亮放置时间的确定

鉴于萃取后有机相与水相产生乳浊现象，测得络合物吸光度值略有偏高，但随放置时间的增加，溶液逐渐清亮，测得络合物吸光度值略有降低。故需考察萃取络合物溶液清亮放置时间对吸光度值的影响。实验结果表明，放置25 min～35 min时，吸光度值恒定，测得钯与加入值相差最小，绝对误差和相对误差分别为-0.18 μg～+0.06 μg和-0.15%～+0.05 %。选择放置30 min。

2.2.5 关于双波长等吸收法与单波长法的确定

尽管采用萃取分离可消除一定量共存贱金属离子的影响，但双氧水用废催化剂来源广泛，组成和成分复杂，除含有铝、铁等贱金属外，有时还混有含铂、铑等铂族金属的废料。故需考察双波长等吸收法与单波长法对常见共存离子选择性的比较。实验结果表明，(1) 于等量铝、铁、镍、铜、铬、铂、铑、铱或钌共存离子存在下，测得钯的绝对误差和相对误差分别为单波长法-0.18 μg～+26.97 μg和-0.15%～+22.48%；双波长等吸收法-0.10 μg～+0.84 μg和-0.08%～+0.70%。(2) 尽管单波长法和双波长等吸收法测得绝大多数钯的相对误差±＜5%，符合光度法分析误差要求，但考虑到交易物料量大，样品分析误差越大对钯量计算的影响越大。选择双波长等吸收法。

2.2.6 关于样品分析结果精密度的确定

测定双氧水用废催化剂中251.6 g/t、988.0g/t、3459.9 g/t和5563.9 g/t的钯，级差、标准偏差(S)、相对标准偏差(RSD)、重复性限(r)、允许差(3S)和相对允许差分别为±5.8 g/t76.1 g/t、2 g/t26 g/t、0.387%0.795%、6 g/t74 g/t、6 g/t78 g/t和1.2%2.3%。结果见表1。

表1 样品分析结果

| 样品 | 测得Pd/g/t | 平均测得Pd/g/t | 级差/g/t | S/g/t | RSD/% | r/ g/t | 3S/g/t | 相对允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水废催化剂 2013-05# | 250.3 255.0 251.9 253.4 249.7 249.2 249.0 254 5 252.1 250.2 254.0 250.0 249.7 250.1 252.2 254.3 253.6 249.9 251.4 251.1 252.8 249.8 | 251.6 | ±5.8 | 2 | 0.795 | 6 | 6 | 2.3 |
| 双氧水废催化剂 2012-17# | 988.2 987.0 990.5 994.3 978.8 980.1 986.0 985 3 979.5 981.8 998.6 989.0 987.2 995.5 998.0 979.9 979.0 979.2 993.4 995.0 992.3 996.4 | 988.0 | ±19.6 | 7 | 0.709 | 20 | 21 | 2.1 |
| 双氧水废催化剂 GYZYGL-1# | 3449.0 3435.8 3465.5 3472.8 3466.6 3475.0 3461.8 3476.7 3473.5 3444.2 3468.0 3461.0 3471.0 3449.0 3462.1 3478.8 3471.7 3434.4 3445.2 3454.5 3451.0 3455.9 | 3459.9 | ±44.4 | 13 | 0.387 | 38 | 40 | 1.2 |
| 双氧水废催化剂 2014-10# | 5592.0 5601.1 5557.9 5548.3 5526.8 5525.0 5543.0 5599.6 5600.8 5576.4 5563,3 5578.0 5542.2 5534.9 5556.7 5588.6 5535.3 5560.0 5597.1 5590.6 5537.5 5550.2 | 5563.9 | ±76.1 | 26 | 0.467 | 74 | 78 | 1.4 |

2.2.7 关于样品分析结果准确度的确定

2.2.7.1 样品加标准回收分析

于一定量样品试液中加入30100 μg的钯标准，测得回收率99.35%100.55%。

结果见表2。

表2 样品加标准回收分析结果

| 样品 | 样重/g | 取液/mL | 试液含Pd/μg | 加入标准Pd/μg | 测得Pd/μg | 测得标准Pd/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水废催化剂 GYZYGL-1# | 0.3027 | 2.00/100 2.00/100 5.00/100 5.00/100 | 20.95 20.95 52.36 52.36 | 100.00 80.00 60.00 40.00 | 120.55 121.06 120.89 100.58 100.90 101.33 112.01 112.57 112.69 92.48 92.33 92.10 | 99.60 100.11 99.94 79.63 79.95 80.38 59.65 60.21 60.33 40.12 39.97 39.74 | 99.60 100.11 99.94 99.54 99.94 100.48 99.42 100.35 100.55 100.30 99.92 99.35 |

2.2.7.2 方法对照

将本法结果与GB/T 23220-2009分析方法的对照。测定双氧水废催化剂样品中251.3 g/t、988.4g/t、3461.3 g/t和5570.3 g/t的钯，级差、标准偏差(S)、相对标准偏差(RSD)分别为本标准法±2.5 g/t49.8 g/t、1%19%、0.260%0.398%；GB/T 23220-2009法±8.1 g/t104.6 g/t、3%36%、0.456%1.18%。两种方法结果在GB/T 23220-2009法规定的允许差范围内(钯含量200 g/t～1000 g/t，相对允许差6%；＞1000 g/t～5000 g/t，相对允许差3%)，本法规定的允许差(钯含量200 g/t～1000 g/t，相对允许差3%；＞1000 g/t～6000 g/t，相对允许差2%)。结果见表3。

表3 方法对照

| 方法 | 测得Pd/g/t | 平均测得Pd/g/t | 极差/g/t | S/g/t | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准法 | 250.3 251.9 249.7 252.1 252.2 251.4 988.2 987.0 985 3 989.0 987.2 993.4 3465.5 3472.8 3468.0 3454.5 3451.0 3455.9 5592.0 5557.9 5563,3 5578.0 5542.2 5588.6 | 251.3 988.4 3461.3 5570.3 | ±2.5 ±6.4 ±21.8 ±49.8 | 1 3 9 19 | 0.398 0.304 0.260 0.341 |
| GB/T 23220-2009法 | 255.0 258.1 250.0 257.4 253.6 254.9 990.0 989.0 981 4 985.0 988.3 980.6 3449.0 3440.1 3485.0 3462.7 3457.9 3528.0 5582.9 5598.0 5527,4 5608.3 5565.6 5632.0 | 254.8 985.7 3470.4 5585.7 | ±8.1 ±9.4 ±87.9 ±104.6 | 3 4 32 36 | 1.18 0.456 0.922 0.645 |

- 3 关于双氧水用废催化剂中钯含量测定结果准确度、精密度统计

以双氧水用废催化剂样品GYZYGL-1#为例，采用本标准平行测定11次，并将该样品送往北京有色金属研究总院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、西北有色金属研究院、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司平行测定11次，对钯含量测定结果进行准确度、精密度统计。钯含量测得值、平均值，标准偏差(S)和相对标准偏差(RDS)等数据见表4～5。

表4 贵研资源(易门)有限公司、贵研铂业股份有限公司数据

| 样品 | 编号 | 测得Pd/g/t | 平均测得Pd/g/t | 极差/g/t | S/g/t | 3 S/g/t | RDS/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3465.5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3472.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3468.0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3454.5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3451.0 |  |  |  |  |  |
| 双氧水用废催化剂 | 6 | 3475.0 | 3459.5 | 44.4 | 14 | 42 | 0.41 |
| GYZYGL-1# | 7 | 3449.0 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3478.8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 3461.0 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3434.4 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 3445.2 |  |  |  |  |  |

表5 验证单位数据(n=11)

| 验证单位 | 样品 | 平均测得Pd/g/t | 极差/g/t | S/g/t | 3 S/g/t | RDS/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京有色金属研究总院(第1验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 待提交 下周 |  |  |  |  |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 (第1验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 待提交 下周 |  |  |  |  |
| 北京矿冶研究总院 (第2验证过) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3437.9 | 35.5 | 11.8 | 35.4 | 0.34 |
| 广州有色金属研究院 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3432.8 | 54.0 | 18 | 54 | 0.528 |
| 西北有色金属研究院 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3466.1 | 50.1 | 16.4 | 49.2 | 0.473 |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3462 | 45 | 15.2 | 45.6 | 0.44 |

4 标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

无

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经标准查新未检索到“双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法”相关国外标准。

参考文献：

[1]李泽江. 我国双氧水生产技术与市场分析[J]. 精细与专用化学品, 2010, 18(11): 1- 5.

LI Zejiang. Production technology and market analysis of hydrogen peroxide in China[J]. Fine and Specialty Chemicals, 2010, 18(11):1- 5.

[2]贺小塘, 郭俊梅, 王欢, 等. 中国的铂族金属二次资源及其回收产业化实践[J]. 贵金属, 2013, 34(2): 82-89.

[3]贺小塘, 吴喜龙， 韩守礼, 等. 从Pd/C废料中回收钯及制备试剂PdCl2的新工艺[J]. 贵金属, 2012, 33(4): 10-13.

[4]抚顺石油学院. SH/T 0684-1999. 分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量的测定(原子吸收光谱法)[S].

[5]桂林矿产地质研究院. YS/T 835-2012. 尾气净化用金属载体催化剂中铂钯铑量的测定 火焰原子吸收光谱法[S].

[6]贵研铂业股份有限公司. GB/T 23277-2009. 贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂、钯、铑量的测定 分光光度法[S].

[7]林海山, 唐维学. 二次资源中贵金属分析方法最新应用[J]. 中国无机分析化学, 2011,1(1): 40- 45.

[8]张凤霞, 张志刚. 贵金属的回收及检测方法综述[J]. 中国贵金属, 2010, 5(6): 59- 61.

[9]魏笑峰, 蔡国辉, 肖益鸿, 等. 火焰原子吸收光谱法测定汽车尾气催化剂中Pd的研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(12): 3409-3411

[10]黎林, 雷双双, 陈云霞. 微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定车用催化剂中贵金属[J]. 冶金分析, 2012, 32(9): 51-54.

[11]徐莲, 沙娇, 黄瑶, 等. 火法富集汽车废催化剂浸出渣锍相样品的分解及其Pt、Pd、Rh的测定[J]. 贵金属, 2010, 31(3): 46-51.