双氧水用废催化剂化学分析方法 钯量的测定 分光光度法

实验报告

李勇、韩守礼、谭文进、贺小塘、吴喜龙、王欢、赵雨、朱武勋、刘文、

罗仙、马王蕊、林波、刘伟、鲁俊余、金云杰、朱利亚

摘  要：建立了双波长分光光度法测定双氧水用废催化剂中钯含量的方法，研究并优化了测定条件，比较了共存离子对双波长与单波长测定钯结果的误差影响。结果表明：0.6 mL DbDo与120 μg钯形成稳定络合物，15 mL三氯甲烷可定量萃取络合物，且△A值在光度法允许范围内；萃取显色溶液放置30 min测定，可减小乳浊现象对测定钯的误差影响；双波长法等吸收法较单波长法测定钯的选择性好；测定样品中251.6 g/t、988.0g/t、3459.9 g/t和5563.9 g/t的钯，级差、标准偏差(S)、相对标准偏差(RSD)、重复性限(r)、允许差(3S)和相对允许差分别为±5.8 g/t(76.1 g/t、2 g/t(26 g/t、0.387%(0.795%、6 g/t(74 g/t、6 g/t(78 g/t和1.2%(2.3%，样品加标准回收率99.35%～100.55%。本法结果准确、精密，且与GB/T 23220-2009分析方法的结果吻合。

关键词：双波长等吸收法；双氧水用废催化剂；钯

双氧水是一种重要的化工产品，广泛应用于造纸、食品、纺织、水处理、化学合成等领域。在我国500万吨/年双氧水产量中，占95%以上的双氧水采用氢化法制备，在此制备过程中需要用到大量钯催化剂，当其永久性中毒时，即成为铂族金属二次资源废料之一[1-2]。由于我国双氧水行业每年更换的废钯催化剂约800吨，故大量的钯需要进行回收利用。又由于每批次物料交易量、钯回收量较大，且钯的含量和价格均较高，故准确分析钯含量显得尤为重要。目前，分子筛、氧化铝基催化剂，尾气净化用金属载体催化剂和汽车尾气净化催化剂中钯、铂或铑含量的测定，有行业标准[3-4]和国家标准分析方法[5]。催化剂中贵金属含量的测定也有综述[6-7]和研究[8-10]介绍。其中主要涉及原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和双波长分光光度法。原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法分析快速或可多元素同时测定，但均需预先碲富集分离样品中共存的或碱熔解样品引入的铝、硅、钠等干扰离子。由于双波长分光光度法具有集分离与显色为同一步骤，测定显色体系中金属离子的总量，等吸收波长消除干扰离子影响等优点，故结果准确、精密，选择性好，分析快速，操作简便，易于掌握，且分析结果的可靠性已被国内同行一致认可。双氧水用废催化剂来源广泛，组成和成分复杂，在用标准分析方法因分析对象为汽车尾气净化催化剂产品，样品的钯含量(20～5000 g/t)和显色体系的钯量较低(60 μg)，不能完全适用于废催化剂大宗物料样品中钯含量(200～6000 g/t)的准确、精密测定。迄今未见到国内外相关分析对象的文献报道和标准分析方法的发布。分析结果的准确和分析方法的标准化，对考察物料平衡，指导生产顺利进行，确保公平、公正交易，维护最佳秩序和促进最佳共同效益具有重要意义。

本标准采用双波长等吸收分光光度法测定双氧水用废催化剂中钯含量，在已有标准分析方法基础上，研究并优化了测定条件，比较了共存离子对双波长与单波长测定钯结果的误差影响。并将本法结果与GB/T 23220-2009国家标准分析方法的进行了比较。

1 实验部分

1.1 主要试剂、仪器与装置

双光束紫外可见分光光度计(TO-1901，中国)；精密电子天平(METTLER TOLEDO，德国，感量0.1 mg)；聚四氟乙烯溶样罐(容积30 mL)。钯标准贮存溶液：称取0.1000 g钯片(质量分数不小于99.99%)于200 mL高型烧杯中，加入5 mL盐酸、1 mL硝酸，盖上表面皿，置于电热板上低温加热溶解。加入1 mL氯化钠溶液，低温蒸发至近干，加5 mL盐酸，赶氮氧化物一次。加入10 mL盐酸，转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg钯；钯标准溶液：移取5.00 mL钯标准贮存溶液于250 mL容量瓶中，加12.5 mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含20 μg钯；二苄基二硫代乙二酰胺(DbDo)丙酮溶液(10g/L)；三氯甲烷；氯化钠溶液(250 g/L)；盐酸(8.4 mol/L)；盐酸；硝酸。所用试剂为分析纯，水为纯水。

1.2 实验方法

移取120 μg钯标准溶液于50 mL比色管中，加水至总体积约10 mL，加5 mL盐酸，混匀，加0.6 mL DbDo丙酮溶液，混匀。于40 ℃水浴中显色20 min。取出，用大肚移液管准确加入15 mL三氯甲烷，振荡萃取1 min，将溶液转入分液漏斗中静置分相，再将下层有机相放入另一分液漏斗中，加10 mL 8.4 mol/L盐酸，用力振荡洗涤15 s，用干滤纸条吸干漏斗颈中水珠，将有机相放入10 mL干燥容量瓶中至近刻度，加约0.1 g无水硫酸钠粉末，轻轻倒转容量瓶三次，混匀，放置约30 min至溶液清亮。转入1 cm吸收皿中，以试剂空白作参比，于选定波长下，于选定波长下用双波长等吸收法测定络合物吸光度差(△A＝A λ 454 nm－A λ 548 nm)。从工作曲线上查得钯量。

2 结果与讨论

2.1 DbDo显色剂用量影响

鉴于样品中钯含量较高，拟提高显色体系中钯量至120 μg，以减小分析误差，故需考察钯量与DbDo显色剂用量影响。表1可知，以对应试剂空白作参比，测得0.60、0.80、1.0 mL DbDo(更高量为做)-钯络合物吸光度(△A)基本吻合，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-0.26 μg～+0.06 μg和-0.22%～+0.05%。选择0.60 mL DbDo。

表1 DbDO显色剂用量影响

| 加入Pd/μg | 加入DbDO/mL | 测得△A | 测得Pd/μg | 绝对误差/μg | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0.60 | 1.499 1.498 1.502 | 119.82 119.74 120.06 | -0.18 -0.26 +0.06 | -0.15 -0.22 +0.05 |
| 120 | 0.80 | 1.498 1.502 1.500 | 119.74 120.06 119.90 | -0.26 +0.06 -0.10 | -0.22 +0.05 -0.08 |
| 120 | 1.00 | 1.499 1.500 1.501 | 119.82 119.90 119.98 | -0.18 -0.10 -0.02 | -0.15 -0.08 -0.02 |

2.2 显色盐酸酸度或用量影响

鉴于本标准测定钯量较高，实际工作中样品溶解盐酸用量、移取试液体积和标准溶液体积较大，考察了不同盐酸酸度或用量对显色吸光度(△A)的影响。由表2可知，于显色盐酸酸度3.6 mol/L～5.0 mol/L或用量4.5 mL～6.2 mL(更低或高未做)，测得络合物吸光度(△A)基本吻合，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-0.34 μg～+0.06 μg和-0.28%～+0.05%。选择盐酸酸度4.0 mol/L～4.8 mol/L或用量5.0 mL～6.0 mL。

表2 显色盐酸酸度或用量影响

| 加入Pd/μg | 加入HCl/mol/L | 加HCl/mL | 测得△A | 测得Pd/μg | 绝对误差/μg | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 3.6 4.0 4.5 4.7 4.8 5.0 | 4.5 5.0 5.6 5.9 6.0 6.2 | 1.497 1.498 1.502 1.502 1.499 1.497 | 119.66 119.74 120.06 120.06 119.82 119.66 | -0.34 -0.26 +0.06 +0.06 -0.18 -0.34 | -0.28 -0.22 +0.05 +0.05 -0.15 -0.28 |

2.3 三氯甲烷萃取剂用量对络合物吸光度影响

由实验和表3可知：(1) 当三氯甲烷萃取剂用量为10 mL时，络合物吸光度值已大大超过光度法允许范围，且不稳定和偏低，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-2.26 μg～-0.34 μg和-1.88%～-0.28%。(2) 当三氯甲烷萃取剂用量为15 mL时，络合物吸光度值在光度法允许范围内，且稳定，测得钯的绝对误差和相对误差分别为-0.26 μg～+0.06 μg和-0.02%～+0.05%。选择15 mL三氯甲烷。

表3 三氯甲烷萃取剂用量对络合物吸光度影响

| 加入Pd/μg | 加入CHCl3/mL | 测得△A | 测得Pd/μg | 绝对误差/μg | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 10 | 2.346 2.317 2.320 2.335 2.308 | 119.66 118.14 118.34 119.16 117.74 | -0.34 -1.86 -1.66 -0.84 -2.26 | -0.28 -1.55 -1.38 -0.70 -1.88 |
| 120 | 15 | 1.498 1.502 1.500 1.499 1.501 | 119.74 120.06 119.90 119.82 119.98 | -0.26 +0.06 -0.10 -0.18 -0.02 | -0.22 +0.05 -0.08 -0.15 -0.02 |

2.4 萃取络合物溶液放置时间影响

由实验和表4可知，(1) 萃取后有机相与水相产生乳浊现象，测得络合物吸光度值略有偏高，但随放置时间的增加，溶液逐渐清亮，测得络合物吸光度值略有降低。(2) 放置25 min～35 min时，吸光度值恒定，测得钯与加入值相差最小，绝对误差和相对误差分别为-0.18 μg～+0.06 μg和-0.15%～+0.05%。选择放置30 min。

表4 萃取络合物放置时间影响

| 加入Pd/μg | 放置时间/min | 测得△A | 测得Pd/μg | 绝对误差/μg | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | / / 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 | 1.509 1.508 1.507 1.506 1.505 1.505 1.504 1.504 1.502 1.502 1.501 1.501 1.500 1.499 1.497 1.496 | 120.62 120.54 120.46 120.38 120.30 120.30 120.22 120.22 120.06 120.06 119.98 119.98 119.90 119.82 119.66 119.58 | +0.62 +0.54 +0.46 +0.38 +0.30 +0.30 +0.22 +0.22 +0.06 +0.06 -0.02 -0.02 -0.10 -0.18 -0.34 -0.42 | +0.52 +0.45 +0.38 +0.32 +0.25 +0.25 +0.18 +0.18 +0.05 +0.05 -0.017 -0.017 -0.08 -0.15 -0.28 -0.35 |

2.5 共存离子对双波长等吸收法与单波长法测定钯结果的影响比较

由于双氧水用废催化剂来源广泛，组成和成分复杂，除含有铝、铁等贱金属外，有时还混有含铂、铑等铂族金属的废料。由实验和表5可知，(1) 采用萃取分离可消除一定量共存离子的影响，但单波长法的选择性较双波长等吸收法的差。(2) 于等量共存离子存在下，测得钯的绝对误差和相对误差分别为单波长法-0.18 μg～+26.97 μg和-0.15%～+22.48%。双波长等吸收法-0.10 μg～+0.84 μg和-0.08%～+0.70%。(3) 尽管绝大多数单波长法和双波长等吸收法测得钯的相对误差均＜5%，符合光度法分析误差要求，但考虑到交易物料量大，样品分析误差越大对钯量计算的影响越大。选择双波长等吸收法。

表5 共存离子对双波长等吸收法与单波长法测定钯的影响

| 加入Pd/μg | 加入M+n | 加入/μg | 测得△A | 测得Pd/μg | 绝对误差/μg | 相对误差/% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Al Al Fe Fe Ni Ni Cu Cu Cr Cr Pt Pt Pt Rh Rh Ir Ir Ru Ru | 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 100 1000 5000 100 500 100 200 100 200 | 1.499 1.502 1.508 1.512 1.503 1.501 1.506 1.500 1.508 1.500 1.501 1.502 1.503 1.503 1.511 1.504 1.500 1.509 1.501 | 119.82 120.06 120.54 120.84 120.14 119.82 120.38 119.90 120.54 119.90 119.82 120.06 120.14 120.14 120.78 120.22 119.90 120.62 119.82 | -0.18 +0.06 +0.54 +0.84 +0.14 -0.18 +0.38 -0.10 +0.54 -0.10 -0.18 +0.06 +0.14 +0.14 +0.78 +0.22 -0.10 +0.62 -0.18 | -0.15 +0.05 +0.45 +0.70 +0.12 -0.15 +0.31 -0.08 +0.45 -0.08 -0.15 +0.05 +0.12 +0.12 +0.65 +0.18 -0.08 +0.52 -0.15 | 双波长等吸收法 △A＝λ 454－λ 548 nm |
| 120 | Al Al Fe Fe Ni Ni Cu Cu Cr Cr Pt Pt Pt Pt Rh Rh Ir Ir Ru Ru | 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 50 100 1000 5000 100 500 100 200 100 200 | 1.501 1.504 1.512 1.549 1.513 1.517 1.514 1.519 1.515 1.520 1.505 1.508 1.569 1.839 1.514 1.516 1.515 1.516 1.512 1.513 | 119.82 120.22 120.84* 123.81* 120.94* 121.25* 121.01* 121.41* 121.09* 121.49* 120.30 120.54 125.41 146.97 121.01 121.17 121.09 121.17 120.84 120.94 | -0.18 +0.22 +0.84 +3.81 +0.94 +1.25 +1.01 +1.41 +1.09 +1.49 +0.30 +0.54 +5.41 +26.97 +1.01 +1.17 +1.09 +1.17 +0.84 +0.94 | -0.15 +0.18 +0.70 +3.18 +0.78 +1.04 +0.84 +1.18 +0.90 +1.24 +0.25 +0.45 +4.51 +22.48 +0.84 +0.98 +0.91 +0.98 +0.70 +0.78 | 单波长法 A＝λ454 nm |

*－加0.5 mL 1 mol/L氯化亚锡溶液(8.4 mol/L盐酸)

2.6 样品分析

分别称取约0.3 g～1.0 g试料于聚四氟乙烯溶样罐中，加18 mL盐酸，5 mL过氧化氢，立即盖上罐内盖，旋紧外盖，放入烘箱中，于150 ℃±5 ℃加热溶解8 h以上。取出，冷却至室温。开罐将试液及不溶渣全部转入200 mL烧杯中，盖上表面皿，置于电热板上加热至小气泡冒尽，并微沸约5 min。取下，用水吹洗表面皿和烧杯壁，置于电热板上低温蒸发至约25 mL。取下，冷却至室温。用中速滤纸过滤试液于100 mL容量瓶中，并用水洗涤烧杯、沉淀各8～10次，用水稀释至刻度。混匀。以下按“2.2.4”测定。由表6可知，测定251.6 g/t、988.0g/t、3459.9 g/t和5563.9 g/t的钯，级差、标准偏差(S)、相对标准偏差(RSD)、重复性限(r)、允许差(3S)和相对允许差分别为±5.8 g/t(76.1 g/t、2 g/t(26 g/t、0.387%(0.795%、6 g/t(74 g/t、6 g/t(78 g/t和1.2%(2.3%。

表6 样品分析结果

| 样品 | 测得Pd/g/t | 平均测得Pd/g/t | 级差/g/t | S/g/t | RSD/% | r/ g/t | 3S/g/t | 相对允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水废催化剂 2013-05# | 250.3 255.0 251.9 253.4 249.7 249.2 249.0 254 5 252.1 250.2 254.0 250.0 249.7 250.1 252.2 254.3 253.6 249.9 251.4 251.1 252.8 249.8 | 251.6 | ±5.8 | 2 | 0.795 | 6 | 6 | 2.3 |
| 双氧水废催化剂 2012-17# | 988.2 987.0 990.5 994.3 978.8 980.1 986.0 985 3 979.5 981.8 998.6 989.0 987.2 995.5 998.0 979.9 979.0 979.2 993.4 995.0 992.3 996.4 | 988.0 | ±19.6 | 7 | 0.709 | 20 | 21 | 2.1 |
| 双氧水废催化剂 GYZYGL-1# | 3449.0 3435.8 3465.5 3472.8 3466.6 3475.0 3461.8 3476.7 3473.5 3444.2 3468.0 3461.0 3471.0 3449.0 3462.1 3478.8 3471.7 3434.4 3445.2 3454.5 3451.0 3455.9 | 3459.9 | ±44.4 | 13 | 0.387 | 38 | 40 | 1.2 |
| 双氧水废催化剂 2014-10# | 5592.0 5601.1 5557.9 5548.3 5526.8 5525.0 5543.0 5599.6 5600.8 5576.4 5563,3 5578.0 5542.2 5534.9 5556.7 5588.6 5535.3 5560.0 5597.1 5590.6 5537.5 5550.2 | 5563.9 | ±76.1 | 26 | 0.467 | 74 | 78 | 1.4 |

2.7 样品加标准回收分析

称取约0.3 g双氧水废催化剂管理样品(GYZYGL-1#)于聚四氟乙烯溶样罐中，按“2.6”操作进行。移取含一定量钯试液于50 mL比色管中，加入一定量钯标准溶液，按“1.2”测定。由表7可知，测定30(100 μg的钯标准，回收率99.35%(100.55%。

表7 样品加标准回收分析结果

| 样品 | 样重/g | 取液/mL | 试液含Pd/μg | 加入标准Pd/μg | 测得Pd/μg | 测得标准Pd/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双氧水废催化剂 GYZYGL-1# | 0.3027 | 2.00/100 2.00/100 5.00/100 5.00/100 | 20.95 20.95 52.36 52.36 | 100.00 80.00 60.00 40.00 | 120.55 121.06 120.89 100.58 100.90 101.33 112.01 112.57 112.69 92.48 92.33 92.10 | 99.60 100.11 99.94 79.63 79.95 80.38 59.65 60.21 60.33 40.12 39.97 39.74 | 99.60 100.11 99.94 99.54 99.94 100.48 99.42 100.35 100.55 100.30 99.92 99.35 |

2.8 标准曲线制作

分别移取0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 mL钯标准溶液于50 mL比色管中，按“1.2”测定。由表8可知，平行测定三次标准曲线的线性范围均符合比尔定律，且相关系数(r)分别为均为1.0000。

表8 钯标准曲线

| 加入Pd/μg | 测得△A | 测得Pd/μg | 绝对误差/μg | 相对误差/% | 相关系数/r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 20 40 60 80 100 120 | / 0.249 0.499 0.750 0.997 1.251 1.503 | / 19.99 39.96 60.01 79.74 100.03 120.16 | / -0.01 -0.04 +0.01 -0.26 +0.03 +0.16 | / -0.05 -0.10 +0.02 -0.32 +0.03 +0.13 | 1.0000 |
| 0 20 40 60 80 100 120 | / 0.250 0.500 0.749 0.997 1.249 1.504 | / 20.05 40.03 59.94 79.77 99.92 120.31 | / +0.05 +0.03 -0.06 -0.23 -0.08 +0.31 | / +0.25 +0.08 -0.10 -0.29 -0.08 +0.26 | 1.0000 |
| 0 20 40 60 80 100 120 | / 0.248 0.497 0.750 1.002 1.247 1.505 | / 19.96 39.82 60.01 80.12 99.67 120.26 | / -0.04 -0.18 +0.01 +0.12 -0.33 +0.26 | / -0.20 -0.45 +0.02 +0.15 -0.33 +0.22 | 1.0000 |

2.9 方法对照

将本法结果与GB/T 23220-2009分析方法(分光光度法)的对照。由表9 可知，测定双氧水废催化剂样品中251.3 g/t、988.4g/t、3461.3 g/t和5570.3 g/t的钯，级差、标准偏差(S)、相对标准偏差(RSD)分别为本标准法±2.5 g/t(49.8 g/t、1%(19%、0.260%(0.398%；GB/T 23220-2009法±8.1 g/t(104.6 g/t、3%(36%、0.456%(1.18%。两种方法结果在GB/T 23220-2009法规定的允许差范围内(钯含量200 g/t～1000 g/t，相对允许差6%；＞1000 g/t～5000 g/t，相对允许差3%)，本法规定的允许差(钯含量200 g/t～1000 g/t，相对允许差3%；＞1000 g/t～6000 g/t，相对允许差2%)。

表9 方法对照

| 方法 | 测得Pd/g/t | 平均测得Pd/g/t | 极差/g/t | S/g/t | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准法 | 250.3 251.9 249.7 252.1 252.2 251.4 988.2 987.0 985 3 989.0 987.2 993.4 3465.5 3472.8 3468.0 3454.5 3451.0 3455.9 5592.0 5557.9 5563,3 5578.0 5542.2 5588.6 | 251.3 988.4 3461.3 5570.3 | ±2.5 ±6.4 ±21.8 ±49.8 | 1 3 9 19 | 0.398 0.304 0.260 0.341 |
| GB/T 23220-2009法 | 255.0 258.1 250.0 257.4 253.6 254.9 990.0 989.0 981 4 985.0 988.3 980.6 3449.0 3440.1 3485.0 3462.7 3457.9 3528.0 5582.9 5598.0 5527,4 5608.3 5565.6 5632.0 | 254.8 985.7 3470.4 5585.7 | ±8.1 ±9.4 ±87.9 ±104.6 | 3 4 32 36 | 1.18 0.456 0.922 0.645 |

2.10 方法验证

以双氧水用废催化剂样品GYZYGL-1#为例，采用本标准平行测定11次，并将该样品送往北京有色金属研究总院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院、西北有色金属研究院、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司平行测定11次，对钯含量测定结果进行准确度、精密度统计。钯含量测得值、平均值，标准偏差(S)和相对标准偏差(RDS)等数据见表10～11。

表10 贵研资源(易门)有限公司、贵研铂业股份有限公司数据

| 样品 | 编号 | 测得Pd/g/t | 平均测得Pd/g/t | 极差/g/t | S/g/t | 3 S/g/t | RDS/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3465.5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3472.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3468.0 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3454.5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3451.0 |  |  |  |  |  |
| 双氧水用废催化剂 | 6 | 3475.0 | 3459.5 | 44.4 | 14 | 42 | 0.405 |
| GYZYGL-1# | 7 | 3449.0 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3478.8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 3461.0 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3434.4 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 3445.2 |  |  |  |  |  |

表11 验证单位数据(n=11)

| 单位名称 | 样品 | 平均测得Pd/g/t | 极差/g/t | S/g/t | 3 S/g/t | RDS/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京有色金属研究总院 (第1验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 待提交 |  |  |  |  |
| 中国有色桂林矿产地质研 究院有限公司 (第1验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 待提交 |  |  |  |  |
| 北京矿冶研究总院 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3437.9 | 35.5 | 11.8 | 35.4 | 0.34 |
| 广州有色金属研究院 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3432.8 | 54.0 | 18 | 54 | 0.528 |
| 西北有色金属研究院 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3466.1 | 50.1 | 16.4 | 49.2 | 0.473 |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 (第2验证) | 双氧水用废催化剂 GYZYGL-1# | 3462 | 45 | 15.2 | 45.6 | 0.44 |

3 结论

双波长等吸收法测定钯量大，选择性好，结果准确、精密，且与GB/T 23220-2009分析方法的结果吻合，完全满足大宗物料分析误差要求，为物料平衡考察和公平、公正交易提供有力保障。

参考文献：

[1]李泽江. 我国双氧水生产技术与市场分析[J]. 精细与专用化学品, 2010, 18(11): 1- 5.

[2]贺小塘, 郭俊梅, 王欢, 等. 中国的铂族金属二次资源及其回收产业化实践[J]. 贵金属, 2013, 34(2): 82-89.

[3]贺小塘, 吴喜龙， 韩守礼, 等. 从Pd/C废料中回收钯及制备试剂PdCl2的新工艺[J]. 贵金属, 2012, 33(4): 10-13.

[4]抚顺石油学院. SH/T 0684-1999. 分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量的测定(原子吸收光谱法)[S].

[5]桂林矿产地质研究院. YS/T 835-2012. 尾气净化用金属载体催化剂中铂钯铑量的测定 火焰原子吸收光谱法[S].

[6]贵研铂业股份有限公司. GB/T 23277-2009. 贵金属催化剂化学分析方法 汽车尾气净化催化剂中铂、钯、铑量的测定 分光光度法[S].

[7]林海山, 唐维学. 二次资源中贵金属分析方法最新应用[J]. 中国无机分析化学, 2011,1(1): 40- 45.

[8]张凤霞, 张志刚. 贵金属的回收及检测方法综述[J]. 中国贵金属, 2010, 5(6): 59- 61.

[9]魏笑峰, 蔡国辉, 肖益鸿, 等. 火焰原子吸收光谱法测定汽车尾气催化剂中Pd的研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2009, 29(12): 3409-3411

[10].黎林, 雷双双, 陈云霞. 微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定车用催化剂中贵金属[J]. 冶金分析, 2012, 32(9): 51-54.

[11]徐莲, 沙娇, 黄瑶, 等. 火法富集汽车废催化剂浸出渣锍相样品的分解及其Pt、Pd、Rh的测定[J]. 贵金属, 2010, 31(3): 46-51.