ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.X-201X

粗硒化学分析方法

第2部分：银量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods of crude selenium

Part 2：-Determination of silver content

-Flame atomic absorption spectrometric method

(审定稿)

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/Tx.x—20XX《粗硒化学分析方法》分为2个部分：

——第1部分：金量的测定  和火试金重量法

——第2部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法。

本标准为第2部分。

本标准为仲裁方法。

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：广州有色金属研究院、铜陵有色金属(集团)控股有限公司。

本标准起草单位：南通出入境检验检疫局、北京矿冶矿院、阳谷祥光铜业有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、湖南有色金属研究院。

本标准主要起草人：

粗硒化学分析方法   银量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了粗硒中银量的测定方法。

本部分适用于粗硒中银量的测定。测定范围：质量分数5.0g/t~10000.0g/t。

2  方法原理

试料中银含量在5.0g/t~500.0g/t时采用硝酸、盐酸溶解试样，加硫酸挥发除硒,在体积分数10%的盐酸介质中测定银含量；试料中银含量在300.0g/t~10000.0g/t时采用硝酸溶解，在体积分数25%的盐酸介质中，于原子吸收光谱仪328.1nm处测定银含量。

3  试剂和材料

除非另有说明，本标准所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水应是蒸馏水或去离子水或相当纯度的水 。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）

3.3  盐酸（1+1）。

3.4  盐酸（1+3）。

3.5  硫酸（1+1）。

3.6  银标准贮存溶液：称取0.5000g金属银[w(Ag)≥99.99%]，置于100mL烧杯中，加少许水，加入10mL硝酸（3.2），加热至完全溶解，驱尽氮的氧化物，冷却。将溶液移入500mL棕色容量瓶中，加入15mL硝酸（3.2），用去氯离子水稀释溶液至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg银。

3.7  银标准溶液：移取50.00mL银标准贮存溶液（3.6）于500mL棕色容量瓶中，加入25mL硝酸（3.2），用去氯离子水稀释溶液至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg银。

4  仪器

- 原子吸收光谱仪，附银空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

─—特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，银的特征质量浓度不大于0.02µg/mL。

─—精密度：用最高浓度的标准溶液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量11次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

─—工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5  试样

5.1  样品粒度应不大于0.105mm。

5.2  样品应在100℃~105℃烘于2h后置于干燥器中冷却室温。

6  分析步骤

6.1  试料

根据银含量范围，采用分离或不分离主体硒的方法处理试样。当银的质量分数在＞5.0g/t~500.0g/t时，称取1.00g试样；当银的质量分数在＞300.0g/t~8000.0g/t时，称取0.3g试样。试样称取量均精确至0.0001g。

6.2  测定数量

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入少量水润湿试料，加入10mL硝酸（3.2）加热溶解。

当银的质量分数在＞5.0g/t~500.0g/t时，采用分离主体硒的样品处理方法。即继续加入10mL盐酸（3.3）继续加热至溶液清亮，冷却。加入4mL硫酸（3.5），盖上表皿，加热，开始冒烟后取下表皿，冒烟近干，冷却，加入10mL盐酸（3.3），加热溶解。按表1转移试液至容量瓶中，补加盐酸（3.3），定容、摇匀。

当银的质量分数在＞300.0g/t~8000.0g/t时，可不分离主体硒。即将试液继续蒸至体积约为2mL~3mL，取下稍冷，加入25mL盐酸（3.1），用水洗涤表面皿和杯壁，加热煮沸使盐类溶解，取下冷却。将试液转至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1分取试液，以盐酸（3.4）稀释溶液至50mL容量瓶中，定容、摇匀。

表1

| 银的质量分数/g/t |  | 补加盐酸（3.3）/mL | 测定体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离硒 | 5.0~125.0 | / | 50 | / |
|  | ＞125.0~500.0 | 30 | 200 | / |
| 不分离硒 | ＞300.0~800.0 | / | 100 | / |
|  | ＞800.0~4000.0 | / | 50 | 10.00 |
|  | ＞4000.0~8000.0 | / | 50 | 5.00 |

6.4.2   在原子吸收光谱仪上于波长328.1 nm处，用空气--乙炔火焰，以水调零，测定试液的吸光度；随同试料测定空白溶液的吸光度，在工作曲线上查出相应的银的浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  当银的质量分数在5.0g/t~500.0g/t时，移取0mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL银标准溶液（3.7）分别置于一组100mL容量瓶中，加20mL盐酸（3.3），将溶液稀释至刻度，混匀。

当银的质量分数在300.0g/t~1000.0g/t时，移取0mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL银标准溶液（3.7）分别置于一组100mL容量瓶中，以盐酸（3.4）稀释溶液至刻度，摇匀。

6.5.2使用空气--乙炔火焰，在与试料相同的测定条件下，以水调零，于原子吸收光谱仪波长328.1 nm处，测定标准溶液的吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度，以银的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算）

- 银含量以银的质量分数wAg计，数值以g/t表示，按式（1）计算:

………………………………………(1)

式中：——自工作曲线上查得分析试液中银的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——自工作曲线上查得空白溶液中银的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

- V2——分取试液稀释后的体积，单位为毫升（mL）；

- V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

- m 0——试料的质量，单位为克（g）。

分析结果表示至小数点后第一位。

8  精密度

8.1   重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得见表2。超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 银的质量分数WAg/% | 318.8 | 699.5 | 1300.0 | 4717.4 | 6220.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% |  |  |  |  |  |

8.2   再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得。

表 3

| 银的质量分数WAg/% | 318.8 | 699.5 | 1300.0 | 4717.4 | 6220.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/% |  |  |  |  |  |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.XX-201X；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。